# 产品需求文档 · 控糖场景（glycowise）· 二期

版本：v1.0 · 2026-09-05 受众：数联天下内部研发（后端、Android、数据、算法、测试）与项目组 事实基准：studio/changes/glycowise/decisions/confirmed-facts.md（优先级高于本文；本文与之冲突以其为准） 主要输入：decisions/carrier-selection.md v3、brief.md、opportunity-brief.md、domain-canvas.md、behavior-matrix.md、processes/daily-monitoring.md、journeys/elderly-first-14-days.md、research/sources/02 分期边界：B-13——一期无实时告警。 本册只写二期范围，一期内容一律以"见一期 PRD"一行带过。

## 一、范围与边界

### 1.1 本期目标

二期只做一件事：把实时告警链路从头到尾建起来，并且让它在凌晨三点真的会响、真的有人接。

链路一共十一步，一期断在第二步——传感器测到了，但没有任何东西在患者家里接住蓝牙包。二期补齐的是第②到第⑤步：

①传感器测得 G<3.0 ──▶ ②载体接收 ──▶ ③上云与规则判定 ──▶ ④分级投递 ──▶ ⑤有人看见并响应
       一期已有            二期新建         二期接通           二期新建        二期的准入条件（D-02）

对应四件必须同时落地的事：

- 采集载体：一个 Android 代码库、两种部署——A1 采集盒（我方资产，常插电、4G、带扬声器）+ A2 随身端（同一 App 装患者手机）。连接策略为主从热备 + 自适应占空比。

- 实时判定：hypo.level2.alert 规则接通知渠道。触发口径是连续 2 个读数加预测性外推，不是"持续 ≥15 分钟"（C-01）。

- 分级触达与升级：本机强制响铃与语音播报由载体承担（C-06 已确认企微生态做不到），升级链尾必须具名到自然人。

- 夜间值班：D-02。技术侧能在 6 分钟内知道，但没有人被指定在凌晨 3 点看。

第 4 条不是配套项，是准入条件。 至心现营业时间 9:00–23:00、62 人满编、无 24 小时值班。载体与值班只解其一等于零：有载体没人值班，是把告警发给一部关机的手机；有人值班没载体，是让值班的人整夜等一条永远不会来的消息（B-11）。D-02 未落地而二期照常开发上线，交付的是一张看起来有、实际没有的安全网——这比一期"明确没有"更危险，因为载体一上线，销售话术会自动放开。

本期要交付的时延目标：跌破阈值到告警发出 5–6 分钟（1 个 5 分钟采样间隔 + 上报 <10 秒 + 判定与投递 <40 秒）；预测性告警为负时延，可在跌破前 10–30 分钟发出。

### 1.2 范围内

| 编号 | 能力 | 一句话范围 |
| --- | --- | --- |
| OP-58 | carrier-consent 载体采集单独同意 | 二期重新取得，不得沿用一期授权 |
| OP-51 | glycowise-carrier 载体采集 | Android 一套代码两种部署；主从热备 + 自适应占空比；离线缓存补传标 data_age |
| OP-59 | night-coverage-gate 夜间覆盖真实性闸 | 逐患者逐夜判定"今晚到底有没有覆盖"，并对夜间安全话术做硬拦截；含值班链尾具名校验 |
| OP-53 | alert-escalation 分级升级链 | 回执超时 10 分钟 → 第二家属 → 值班健管师 → 120；duty_roster 留空即阻断 |
| OP-52 | hypo-alert-engine 实时告警引擎 | 2 连续读数 + 预测性外推；零 LLM；按"用药 × IAH 风险"分支 |
| OP-56 | hypo-treatment-by-med 按用药分支处置卡 | α-糖苷酶抑制剂只能用葡萄糖；磺脲/长效胰岛素不得单次回升即闭环 |
| OP-54 | alert-channel-split 告警/日报通道分离 | 通道、样式、声音完全区分；只有 Level 2 穿透勿扰 |
| OP-55 | gateway-health 载体健康度监控 | 三信号分开、归因矩阵、L1–L4 工单；复用一期 carrier 三表 |
| OP-57 | artifact-attribution 伪差客观归因 | 误报后 24 小时归因回访；"归因不明"是合法结论 |
| — | 采集盒全生命周期 | 采购、初始化、发放、安装验收、资产台账、故障替换、回收再发放 |

同时纳入本期范围的还有三件非软件工作：盒子选型与首批采购、门店安装 SOP 改造与培训、夜间值班机制上线。它们与代码同批交付，不单独排期。

### 1.3 明确不做

这一节比 1.2 重要。下面每一条都是研发容易顺手扩张、而扩张会带来真实代价的地方。

- 不做 iOS 采集盒，也不为 iOS 单独设计后台常驻方案。 iOS 按夜间风险分层处理，不按操作系统处理（B-6）：有夜间风险的 iPhone 患者照发 A1 采集盒——盒子是 Android，与患者手机什么系统完全无关；低风险 iPhone 患者单路 A3，合同不含夜间承诺。不允许为了"iOS 也能夜间覆盖"去投入 State Restoration 的可靠性攻关，那是一个测不出可承诺下界的方向。

- 不做华为手表采集。 B-7 已定：它是经手机 App 中转的显示端，不是独立采集端，且不支持 iOS。二期只保留一条用法——Level 2 时的腕上震动唤醒增强，走既有 Health Kit 通知，不接数据通道。

- 不做小程序 BLE 采集。 B-8 已否决，无后台常驻，夜间覆盖为零。小程序的 BLE 能力只用于指血仪标准 GATT 0x1808 兜底。

- 不做成品嵌入式蓝牙网关（Cassia 类）。 C-08 已推翻：厂商给的是移动端 SDK，装不进嵌入式网关。不要再评估这条路线。

- 不做双路常驻并存。 B-5 因 A1-8（多路 BLE 显著缩短传感器续航）被推翻。稳态下任一时刻只有一路连着传感器，overlap 双连窗口 ≤5 分钟。任何"两个都连着更保险"的实现都要在评审中被拒。

- 不做 A 包的实时覆盖。 A 体验包全程单路（§2.4 硬规则 1）。14 天体验包必须一枚传感器打满 14 天，没有冗余余量可花。

- 不改一期已固定的指标口径。 active%、dedup_key、分母 288、日界时区、quality_flag 谓词集全部沿用一期的 metric_spec_version。二期新增载体只是多几条 carrier 行，不是改口径的理由。

- 不把盒子做成可售商品。 盒子作为服务包内含的设备押金存在，不单独售卖、不进服务价格。包装成"智能设备销售"会引入器械与电子产品销售的额外合规面，且与 B-1「门店纯引流不碰货不收款」直接冲突。

- 不做任何未经硅基书面许可的旁路取数。 爬接口、逆向协议、共享账号、模拟亲友端一律禁止，无论商务进度如何都不放开（L-16）。

- 不把实时告警接入任何 LLM。 低血糖链路是确定性分支，不经合规词库运行时过滤，只用预审冻结模板（C-10）。这条在第七章展开为不可绕过项。

- 不在无夜间覆盖时发出任何夜间安全类表述。 nocturnal_coverage=false 期间，"24 小时守护""夜间监护""我们一直看着"进硬词库黑名单，与"逆转/治愈/停药"同级。

### 1.4 与一期的边界

一期是一个完整的、可独立售卖的回顾性控糖服务，不是二期的残缺版。它损失的只有时延。

| 维度 | 一期 | 二期（本册） |
| --- | --- | --- |
| 数据通道 | 云云对接或患者手机周期性同步（实现选择） | 载体直采，BLE 直连 |
| 载体 | 无（云侧作为一条 carrier 行） | A1 采集盒 + A2 随身端 |
| 低血糖能力 | 次日纠因：hypo_episode 统计 → 医师减药审查；睡前低值预警；HAAF 状态机 | 追加当夜干预：实时告警 + 本机强制提醒 + 升级链 |
| R01（14 天 + ≥70%） | 可真正达标（缓存回填保证完整性） | 同样达标，但需防续航衰减（§2.4） |
| 夜间承诺 | 结构性无当夜干预能力，合同与话术不得含任何夜间安全承诺 | 在"载体在线 + 值班机制已上线"同时满足时，可作分级承诺 |

一期到二期的接口只有三处：carrier 三表多插几行、hypo.level2.alert 规则接上通知渠道、patient.data_flowing 的 OR 从一项扩成多项。前提是一期把四条强制预留做对了（R-1~R-4，见第二章 2.5）。做对了，二期是接线；做错了，二期是重构，且其中一条不可逆。

一期已有而二期不重复建设的：摄入与去重、指标层、AGP、回顾性事件统计、方案草稿与签发、健管师工作台、结营解读、缓解判定、合规闸门、审计留痕、子女端账号。这些在本册中只作为依赖出现，不再展开需求。

## 二、约束与前提

### 2.1 不可逾越的硬约束

四条硬约束在二期的具体含义，逐条给到研发能落地的粒度。

（1）CGM 是第三类医疗器械（A2-1）。 对研发的含义有两层。第一层是交易：平台不做器械交易，代码里不得出现任何 CGM 的下单、支付、库存、发货、返佣路径；只允许存 device_transaction_ref（持证方订单号引用）。第二层是采集盒自身的定性未决——盒子运行厂商 SDK 接收 CGM 信号，是否构成"医疗器械附件"或需落在硅基注册单元内，须法务与硅基双向书面确认（L-13/L-14）。在书面结论到手之前，盒子只做数据传输与转发，不做任何本机测量、不做独立判读显示、不在盒子屏幕上呈现血糖数值曲线。 本机语音播报的是处置指令，来自预审冻结模板，不是判读结论。

（2）英纽林是固体饮料（A2-4）。 二期不新增任何产品相关链路。硬性禁止：不得设计任何把血糖数据映射到产品推荐的功能——包括告警卡片里的"补充建议"、日报卡片里的商品位、按分层推荐 SKU 的规则。低血糖处置只允许出现葡萄糖片、含糖饮料这类通用救治品，且这是临床固定材料，不是商品。

（3）AI 不出处方（A2-3）。 二期的告警链路整体不经 LLM。规则判定是确定性分支；处置话术是预审冻结模板，由医师与合规官事先审定、版本化入库，运行期只做变量替换，不做生成。这同时是 C-10 的结论：紧急告警不过运行时合规词库——低血糖处置话术天然含"胰岛素""磺脲""停"，词库误命中会吃掉致命告警。二期新增的所有 AI 能力（如误报归因辅助）只到草稿，不进患者可见链路。

（4）分期边界：一期无实时告警（B-13）。 二期不得回头修改一期已交付的口径与规则表。hypo.level2.event（回顾统计，<3.0 持续 ≥15 分钟）与 hypo.level2.alert（实时，连续 2 读数 + 预测）是两条规则、两张表、两套阈值配置，二期只给后者接通知渠道，不得合并、不得共用阈值。

### 2.2 已确认事实

以下为事实基线，二期设计不得再假设其他可能。

| # | 事实 | 对二期的直接约束 |
| --- | --- | --- |
| A1-2 | 硅基提供移动端 SDK（非嵌入式、非裸协议） | 成品网关出局；采集盒必须是 Android 设备 |
| A1-3 | 数据粒度为原始读数 | 实时判定可用 5 分钟点与斜率，不依赖厂商汇总 |
| A1-4 | 同一传感器允许多路 BLE 并存 | overlap 双连窗口技术上成立，无连接抢占、无切换握手 |
| A1-5 | 采样间隔 5 分钟 | expected_interval_s=300；告警时延 5–6 分钟成立；分母 288/天 |
| A1-6 | 读数默认带传感器侧序号 | 双路去重以序号为键，不依赖墙钟；热备切换的数据完整性由此成立 |
| A1-7 | 时间戳语义为传感器测量时刻 | 两路接收时刻不同不会污染时间轴；R3 类去重失效不成立 |
| A1-8 | 多路 BLE 并存显著缩短传感器续航 | 双路常驻被推翻；见 2.4 假设与 2.3 硬规则 |
| A3-6 | 实时触发 = 2 连续读数 + 预测性；"持续 ≥15 分钟"仅用于回顾统计 | 触发口径写死，不得配置化为可调到 15 分钟 |
| A3-7 | 无感知低血糖高危人群阈值上调至 4.4 且保留告警 | 静音策略按人群分层，见 §7.1 |
| C-06 | 企微生态做不到 Level 2 本机强制响铃，也做不到大按钮大字号 | 本机强制提醒只能由载体承担；大字走图片 + 回复数字 |

### 2.3 二期新增的两条硬规则（无论续航实测结果如何都成立）

这两条把 A1-8 的传导链在源头掐断，现在就可以写死：

硬规则 1 · A 体验包全程单路。 A 包不发盒子；若因其他理由发了盒子，则手机端全程 standby 且不连接传感器。移动段靠缓存回补保完整性，不做实时覆盖，合同中明确写出。

硬规则 2 · 缓解判定窗口强制单路。 C 缓解包结营前的判定窗口那 14 天，强制切为"盒子单路 + 手机全程 standby"，把续航完整留给这最关键的一枚传感器。该窗口内实时性让位于完整性，且必须在患者档案与合同中显式告知。

两条规则的执行方式是服务端下发的载体策略（carrier_policy），不是客户端开关，患者与健管师均不可改。

### 2.4 假设与其失效影响

假设 H-1（源自 D-05）：续航衰减在热备形态下可忽略，稳态有效佩戴天数 D ≥ 12 天。 依据是 overlap 双连窗口 ≤5 分钟、按每天最多 4 次进出家门计日均双连 ≤20 分钟、占全天 1.4%。这只是估算，具体衰减数字仍需向硅基问定（D-05 / T-02Q），未问定前本条按假设处理。

失效分支按敏感性查表执行（数据来自 carrier-selection §5.5.6）：

| D（有效天数） | active% 上限 | R01（≥70%） | GMI / 缓解判定 | A 包传感器枚数与 CGM 成本占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14（标称） | 100% | 余量 30 pp | 可用 | 1 枚 · ~29% |
| 13 | 92.9% | 余量 23 pp | 可用 | 2 枚 · ~57% |
| 12 | 85.7% | 余量 16 pp | 可用 | 2 枚 · ~57% |
| 11 | 78.6% | 余量 8.6 pp（警戒） | 勉强 | 2 枚 · ~57% |
| 10 | 71.4% | 余量 1.4 pp = 实质击穿 | 不可用 | 2 枚 · ~57% |
| ≤9 | ≤64.3% | 击穿 | 不可用 | 2 枚 |

三条处置：

- D ≥ 12：安全线，按本文设计执行。

- D = 11：警戒区。overlap 上限从 5 分钟收紧到 2 分钟，L1 日间默认占空比从全速改为 10 分钟，夜间仍禁止降占空比。

- D ≤ 10：R01 实质击穿，GMI 不可用于缓解判定，C 包结果承诺失去举证基础。此时二期的双路冗余整体退回单路盒子，A2 只在盒子失联时接管且不允许长驻，并立即冻结 C 包销售直至重测。

但最先爆的不是数据门槛，是体验包。 任何 D < 14 都要给 A 包配 2 枚传感器，CGM 成本占比从 29% 跳到 57%——而 A 包是转化到 B/C 的漏斗入口，且已因 C-03（成本重算 456–521 元，现价为净亏 CAC）处于净亏状态。所以 D 从 14 掉到 13 就已经触发商业动作，比 R01 早一个数量级。这条要在二期启动评审上单独过一遍。

假设 H-2（源自 D-12）：传感器芯片侧缓存深度 ≥ 最长可能缝隙。 正常切换缝隙 ≤60 秒毫无压力；但"盒子坏了 + 患者外出三天没带手机"这类长缝隙能否补齐完全取决于缓存是几小时还是几天。未问定前按 24 小时保守假设设计。 若实测缓存深度 <24 小时，则 §4.4 的载体故障 SLA 从"当日 4 小时"收紧到"当日 2 小时"，且 L3 工单强制升级为上门或寄件，不允许电话结案。

假设 H-3（源自 T-11）：SDK 提供趋势/变化率字段。 若不提供，斜率由平台侧从连续读数自算（最近 15 分钟线性拟合），精度与厂商口径可能不一致。失效分支：预测性告警的阈值需按自算斜率重新标定，并在上线前用一期历史数据做一次回放验证，命中率与误报率不达 §10.1 标准则预测性告警延后发布，实时告警不受影响。

假设 H-4（源自 T-10）：iOS Critical Alerts 授权申请不到。 当前按申请不到设计——A3 的本机强制提醒能力计为不可用。若后续拿到授权，属能力增强，不改变 B-6 的分层策略。

假设 H-5（源自 D-09）：采集盒硬件成本量级 300–600 元。 carrier-selection.md 中所有价格均为量级估算、未询价，不得作为预算依据。本册引用同样受此约束。真实成本待采购询价后回填，若单台落地成本 >800 元，押金制与回收率目标（≥85%）需重算。

### 2.5 强制预留项与准入条件

（A）一期四条强制预留是二期能平滑接入的前提，本期开工前逐条验收。

| # | 一期应已完成 | 二期验收方式 | 未完成的代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | dedup_key = sha1(patient_id¦vendor¦sensor_sn¦reading_type¦sensor_reading_seq)，唯一索引已建 | 用同一枚传感器的两路数据做一次灌入，验证 distinct 条数不翻倍 | 不可逆。两路无共同锚点 → 必须回填重算历史 → GMI 基线断裂 → 缓解判定的前后对比失效 |
| R-2 | carrier / carrier_heartbeat / carrier_incident 三表已建，云侧作为 carrier_type='vendor_cloud' 一行；三信号 + 归因矩阵 + L1–L4 工单已跑 | 新增一行 collector_box 后监控与工单不需改代码 | 二期重建整套健康度监控 |
| R-3 | active% = COUNT(DISTINCT dedup_key WHERE quality_flag='ok') ÷ 288/天；carrier_coverage% 单独存表；active% > 100% 红色告警已上线 | 灰度期跑 2 周"只记录不触发"，核对 active% 是否曾 >100% | 口径改动 → 历史指标不可比 → 缓解判定基线断裂；已签发文书不可解释 |
| R-4 | hypo.level2.alert 与 hypo.level2.event 两规则、两表、两套阈值物理分开；阈值表已建成 per-patient 维度 | 二期只做"接通知渠道"一处改动，规则本体零改动 | 重犯 C-01 错误：把 15 分钟统计口径当实时触发 |

（B）二期自身的四条准入闸门，不满足则整个二期不许启动。

| 闸门 | 判定条件 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| P1 · D-02 夜间值班责任人已指定且可持续校验 | duty_roster 22:00–07:00 每一天都有具名自然人，且系统每日 21:00 自动校验、留空即阻断 | 至心/德心业务侧编制决策 |
| P2 · OP-58 载体采集单独同意已上线 | 患者已签署二期新增的载体采集单独同意，未签署者零载体数据摄入 | 合规 + 研发 |
| P3 · D-05 续航实测完成 | 拿到 D_single 与 D_dual 实测值，按 §2.4 查表定档 | 技术对接 |
| P4 · 法务对盒子定性出书面意见 | L-13/L-14 有书面结论 | 法务 |

（C）反向约束：PIPL 单独同意不得从一期预埋。 二期载体采集必须届时重新取得授权。一期的宽泛授权不能覆盖二期的载体采集——单独同意必须具体、场景化（PIPL 第 29 条）。研发侧的落点是：consent_record 新增独立同意项"载体设备采集"，未勾选则该患者的 carrier 行不允许创建，载体上报的数据在摄入层直接拒收并记审计。想"一次授权管到底"是合规上的错误做法。

### 2.6 一期到二期的口径扩展（从一路到两路而不破坏历史可比性）

三处扩展，全部是加法，没有一处改写已有语义：

- source_channel：一期为 vendor_api 或 sdk_ble_direct；二期新增 ble_cgm_sdk_box（盒子直采）与 ble_cgm_sdk_phone（随身端直采）。source_confidence 三者同为 1.0，冲突时的保留优先级为盒子 > 随身端 > 云侧（盒子常插电、可强制 NTP 校时，时钟最可信）。

- 去重：键不变。两路送达同一读数时天然指向同一个键，第二条按幂等丢弃，并把送达路径追加写入 payload_raw.received_via[]。容差窗口合并（同 sensor_sn、|Δt| ≤ 90 s 且 |Δvalue| ≤ 0.1 mmol/L）仅作兜底。

- active%：分子永远是去重后正表里的 distinct 读数，不是两路相加。双路只会补齐缺口、提高 active%，不可能超过 100%。因此 active% > 100% 是去重失效唯一且极灵敏的自检信号——一期已上线、二期才真正会触发。载体各自的 carrier_coverage% 可以 >100%（补传），只用于健康度与工单，绝不进 TIR/GMI/佩戴率的任何计算。把这两个口径混用，会让"装了两个设备所以数据更完整"变成"佩戴率虚高"，直接污染 70% 临床门槛——这是双路方案最容易犯、也最难发现的错误。

## 三、角色与权限

### 3.1 角色清单（只列二期有增量的）

| ID | 角色 | 二期新增职责 | 资格性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1/U2 | 患者 | 盒子通电与保持在线（配网由出厂完成，患者操作次数为 0）；结营归还盒子；告警卡片内一键回填症状与补糖动作 | 数据主体 |
| U3 | 子女/家属 | 接收覆盖状态变更告知；接收升级链第二级外呼；到场施救回执 | 受授权第三方，需独立同意项 |
| U4 | 健康管理师 | 现场安装与 RSSI 链路验收；盒子绑定/解绑；载体故障工单一线处置；夜间告警响应（若采用自建夜班） | 职业技能证书，非执业资格。不得疾病判断与用药指导 |
| U14 | 夜间值守人 | 本期新增角色。22:00–07:00 承接 Level 2 告警、执行升级链、次日晨间复盘交接 | 由 D-02 决定形态：自建夜班健管师 / 第三方 24h 呼叫中心坐席 / 无人值守兜底下不存在此角色 |
| U5 | 门诊医师 | 二级兜底；阈值放宽的唯一授权人；误报归因复核；hypo_prolonged_risk 的闭环解除 | 执业医师 |
| U7 | 店长 | 盒子资产台账、在外资产清单每周复核、归还催收、L4 评审 | 不接触血糖与用药明细 |
| U10 | 合规官 | 载体采集单独同意文本、夜间承诺话术黑名单、覆盖状态告知的抽检 | 合规职能 |
| U11 | 运维工程 | 盒子车队 MDM、固件与 App 版本、远程解绑与故障置换、载体侧死信与时钟漂移 | 平台内部 |
| S11 | 载体采集服务（系统） | 在盒子/手机上跑硅基 SDK 采集原始点；上报心跳；重连后补传缓存并标 data_age | 它在患者家里，不在我方机房——与 D1 之间是一段可能整夜断开的链路 |
| S4 | 告警分发与升级服务（系统） | 去抖、限流、路由、三级升级、SLA 台账 | 不经任何 LLM |

第三方呼叫中心若被选中，须作为受托处理方入 D7 台账，签订《个人信息委托处理协议》，且外呼内容受第八章 8.3 的脱敏约束。

U14 是二期唯一的新增人类角色，也是整期最容易被当成"排个班就行"的一件事。它不是一个班次，是一条责任链的末端：这个人要在凌晨三点被叫醒、要能判断这次是真事还是压迫伪差、要知道这位患者用的是伏格列波糖所以只能吃葡萄糖片、要在患者不接电话时决定升不升级。这些判断有一部分超出健康管理师的资格边界（A2-6：健康管理师不是执业资格，不得作疾病判断与用药指导），所以夜间的处置话术必须是冻结模板，超出模板的一律转介值班医师。把 U14 定义清楚是 D-02 的实质内容，"谁值班"只是它的表面。

U11 运维在二期的角色也变了。一期它管的是云侧拉取任务，二期它要管一支散布在患者家里的 Android 设备车队——固件版本、App 版本、崩溃自拉起、电池老化、返修池周转。这笔成本不是零，但它的性质与 BYOD 手机那笔完全不同：BYOD 的保活成本是每患者反复发生且不可控（每次系统升级后逐机型手工设置），盒子的成本是一次性工程 + 可摊薄的车队运维。这是 A1 相对 A2 的决定性优势，也是把 A2 定位成副路而不是主路的根本原因。

### 3.2 权限矩阵（角色 × 实体 × 读/写/禁止）

记号：W! 直接写 · W→S 经服务提交（携带操作人身份，服务落审计并校验） · R 可读 · R* 仅脱敏或聚合可读 · — 无权限 · ✗ 明令禁止。

| 实体 | U1/U2 患者 | U3 家属 | U4 健管师 | U14 夜值 | U5 医师 | U7 店长 | U10 合规 | U11 运维 | AI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| carrier（注册表） | R（仅在线状态） | R（仅在线状态） | W! 绑定/解绑 | R | R | W! 资产字段 | R | W! 远程解绑/置换 | ✗ |
| carrier_policy（单路/双路策略） | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | R | ✗ | R | W!（服务端下发） | ✗ |
| carrier_heartbeat | — | — | R | R | — | R*（在线率聚合） | R | R | ✗ |
| carrier_incident | — | R（本人相关） | W! 处置 | W! 处置 | R | W! 结案 | R | W! | ✗ |
| gateway_device（实物资产） | R（在线状态） | R（在线状态） | W! 配发/绑定/回收 | — | R | W! 台账/催收；✗ 读数字段 | R（审计） | W! 固件/置换；✗ 资产状态 | ✗ |
| night_coverage（派生） | R，必须可见 | R，必须可见 | R | R | R | R*（覆盖率聚合） | R | R | R（作为放行条件） |
| coverage_change_log | R（本人） | R | R | R | R | R* | R | R | ✗ |
| duty_roster | — | — | W! 排班 | R | R | W! 排班 | R | — | ✗ |
| alert_event | R（本人） | R（授权项④） | W→S4 响应 | W→S4 响应 | W→S4 | ✗ 个人级；R* 响应率 | R* | R | R；✗ 阻断紧急告警 |
| alert_ack | — | — | W! | W! | W! | R*（仅聚合） | R | — | ✗ |
| alert_escalation | — | R（被外呼方） | R | R | R | R*（仅聚合） | R | — | ✗ |
| alert_threshold | ✗ | ✗ | ✗ 写；R | ✗ 写 | W! 唯一可放宽 | ✗ | R | — | ✗ |
| hypo_state.closure_blocked_reason | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | R | ✗ | ✗ |
| symptom_tag / treatment_action | W!（告警卡内一键） | W! | W! | W! | R | ✗ | R* | — | R |
| consent_record.载体采集项 | W! 签署/撤回 | ✗ 不得代同意 | R；✗ 写 | — | R | R*（是否已授权） | W! 文本 | — | R（开闸条件） |
| glucose_reading 值字段 | R | R（授权项④） | W→S1 | — | W→S1 | ✗ | R*（审计） | ✗ 值字段 | R（结构化） |

三条不变式写在这里，实现时作为断言：

- 阈值收紧可自动，放宽仅医师。 不是"数值上调可自动、下调需医师"——高血糖阈值上调等于更少告警等于更危险。每个阈值字段带 safe_direction，判断按方向不按数值。

- closure_blocked_reason 无人可写。 它由规则引擎单向置位，医师也只能通过完成复核任务间接解除，不能直接改字段。

- duty_roster 任一时段留空即硬阻断。 该时段自动转"无夜间覆盖"，并强制告知患者与家属。

### 3.3 系统拦得住什么，拦不住什么

这一节是给研发的现实提示：不要以为矩阵配好了风险就没了。

拦得住的：健管师写 meds、写 health_tier、放宽告警阈值；店长读到个人级血糖；AI 写 plan_signed；无同意时的载体数据摄入；无 gate_token 的对外投递；duty_roster 留空时段的夜间承诺话术。这些都是字段级 ACL 加架构闸门，不依赖人的自觉。

拦不住的，必须靠话术库与会话存档配合：

- 健管师在企微单聊里回答用药问题。 权限矩阵拦得住她写 meds，拦不住她打字。而"只读"意味着她看得见药名剂量，被患者追问时凭这个回答几乎是必然。二期新增的压力更大——夜间告警的处置指令天然涉及用药分支，值守人半夜被问"我这个药还能不能吃"是高概率事件。落点：处置卡的话术是冻结模板，值守人只允许复述模板与转介，任何超出模板的回答一律走 referral_record 转医师，并在夜班交接单上留痕。

- 夜间值守人对告警做"看一眼就点已处理"。 系统只能看到回执时间，看不到他有没有真的打电话。落点：alert_ack 必须携带处置动作枚举与患者复测证据；hypo_prolonged_risk=true 时任何回执与复测值都不得闭环，只能由医师解除。夜间响应质量走抽检而不是排名。

- 店长通过健管师间接获知血糖。 技术上店长看不到，组织上他是健管师的直接上级。退群与聚合看板替代解决的是系统可见性，不是组织可见性。

- 患者或家属把盒子的语音播报关掉。 盒子归我方、音量与通知渠道由 MDM 锁定，但物理上有人可以拔插头或把它塞进抽屉。这不是权限问题，是 F1/F4 失败模式，靠 §4.4 的可观测性兜住而不是靠权限。

### 3.4 话术与输出边界

| 场景 | 允许说 | 禁止说 |
| --- | --- | --- |
| 服务包销售（载体已到位 + 值班已上线） | "夜间监护在设备在线时提供，设备离线时我们会在 4 小时内通知您" | "我们提供 24 小时监护""夜里有人一直看着""低血糖一定会叫醒您" |
| nocturnal_coverage=false 期间 | "今晚夜间监护暂不可用，原因是……，我们正在处理" | 任何夜间安全类表述，全员全渠道（含 AI 输出、企微群、朋友圈、门店物料） |
| A 包 / 缓解判定窗口（强制单路） | "这段时间以居家采集为主，外出时段的数据会在回到家后补齐" | "外出也有实时告警" |
| 低风险 iOS 单路患者 | 合同中书面写明不含夜间监护 | 口头承诺夜间监护——这是最常见的销售越界方式 |
| 告警卡片内 | 预审冻结模板的处置指令（按用药分支） | 任何生成式改写、任何产品推荐、任何用药加减停建议 |

夜间承诺的判定不是一个静态开关，而是逐患者逐夜计算的 night_coverage——具体判定见第五章 OP-59。

这里要提醒一个销售侧的现实：载体一上线，话术会自动放开。 门店不会等产品经理发通知，健管师看到盒子装上了、后台绿灯亮了，自然就会跟家属说"现在夜里有人看着了"。这句话在盒子在线时是真的，在盒子被拔掉的那一晚就是假的，而说这句话的人不知道盒子被拔了。所以夜间承诺的闸门必须建在系统里而不是建在培训里——培训只能降低概率，闸门才能杜绝。这也是 OP-59 排在告警引擎之前的原因。

还有一类越界不来自销售压力，来自善意：健管师看到患者半夜低了一次，第二天在群里安慰"没事，我们后台一直盯着呢"。这句话没有商业动机，但它同样会让患者调整自己的生活安排。合规抽检的关键词库要覆盖这类口语表述，不能只盯着合同和物料。

## 四、业务流程

### 4.1 流程总览与衔接

二期新增或改写四条流程，均挂在一期既有流程之下，不另起体系。

[一期 · 入组]──▶ P-1 载体配发与安装验收（挂在入组流程 D11d 之后）
                        │
                        ▼
[一期 · 日常监测]──▶ P-2 实时告警判定与投递（替换一期"仅入 hypo_episode"的分支）
                        │
                        ├──▶ P-3 响应、升级与闭环（夜间由 U14 承接）
                        │
                        └──▶ P-4 载体健康度与覆盖状态管理（含强制告知）
                        │
[一期 · 结营]──▶ P-5 载体回收与再发放（绑定在结营解读到店动线上）

四条流程的衔接点写死三处：

- P-1 未完成，不得开启 P-2。 判据是 carrier_installed=true（后台见到心跳 + 至少一条读数）且 RSSI 链路验收合格。未完成时该患者的 night_coverage 恒为 false。

- P-2 的每一次 alert.raised 必须能在 P-3 找到一个具名承接人。 找不到就不是"告警失败"，是 P-4 提前置 night_coverage=false 并已告知——两者的区别在于患者知不知情。

- P-4 的状态变更告知豁免于一切触达封锁与免打扰设置。 这是本章最硬的一条，理由见 4.4。

### 4.2 P-1 载体配发与安装验收

[入组完成 · 已签署载体采集单独同意(OP-58)]
    │
    ▼
◇ E1 该患者是否入组"夜间高风险"？
    （用胰岛素/磺脲/α-糖苷酶抑制剂 · 独居 · 有夜间低血糖史 · ≥65 岁，四选二）
    ├─ 是 → 发 A1 采集盒（不论其手机是 Android 还是 iOS）
    └─ 否 → ◇ E1b 患者自费要求夜间监护？
              ├─ 是 → 按押金制发盒子，不做例外逻辑
              └─ 否 → 不发盒子。A2/A3 单路，合同书面写明不含夜间监护
    │
    ▼
[出厂已完成初始化 · 门店不做任何配置 · 通电即用]
    │
    ▼
[健管师现场安装：盒子放卧室、距床 ≤3 m、不隔墙；插座贴"请勿拔除"大字标签]
    │
    ▼
◇ E2 30 分钟 RSSI 链路验证是否合格？（rssi_dbm > -85 且 30 分钟内无断链）
    ├─ 否 → [挪位 / 换外接天线机型 / 补插线板] → 重测；两轮不合格 → 转 U11 工单，
    │        当日不得标记安装完成
    └─ 是 → [记 location_note='卧室'、首次 rssi_dbm 基线]
    │
    ▼
[同步在患者或同住家属手机安装 A2 随身端，验证 standby 状态下能扫到盒子信标]
    │
    ▼
[加入子女端接收人；教老伴或子女只教一件事：灯灭了就打这个电话]
    │
    ▼
◇ E3 后台是否见到心跳 + 至少一条读数？
    ├─ 否 → **立刻电话，不发消息** + 支持工单（离店 2 小时内判定）
    └─ 是 → 标 carrier_installed=true，night_coverage 开始按 §4.4 逐夜计算

### 4.3 P-2 实时告警判定与投递

一期已把判定逻辑跑起来（结果只进 hypo_episode 与次日队列），二期改的是结果的去向。

[reading.ingested · data_age = fresh]
    │
    ▼
◇ D7 命中低血糖伪差过滤？（R02：单点 <3.0 但前后 10 min 内回升 ≥1.5，或 15 min 内跳变 >5.0）
    ├─ 是 → 标 suspect_artifact，建议指血复核，不计事件、不告警 → 进 OP-57 归因池
    └─ 否 ↓
◇ D7a 触发读数的通道允许独立触发危急告警？
    ├─ source_channel ∈ {ble_cgm_sdk_box, ble_cgm_sdk_phone, vendor_api, ble_smbg}
    │    且 source_confidence ≥0.95 → 允许直接进链路
    └─ source_channel ∈ {ocr, manual} → 不得独立触发危急告警；
         仅推患者本人固定科普模板 + 生成健管师加急复核任务（SLA 15 min）
    │
    ▼
════ 低血糖链路 · 确定性分支 · 不调用 LLM · 不过运行时合规词库 ════
    │
◇ D8 G < level2_threshold 且连续 2 个读数确认？ → R03 Level 2
    ├─ 是 → [级别=危急，SLA ≤2 min 投递]
    │        → 载体本机高音响铃 + 按用药分支语音播报（OP-56）
    │        → 患者端大字图片卡 + 回复数字回执
    │        → 值班人手机强提醒 + 工作台红标
    │        → 子女端推送
    │        → 进入 P-3
    └─ 否 ↓
◇ D9 level2 ≤ G < level1_threshold 且连续 2 个读数确认？ → R04 Level 1
    ├─ 是 → ◇ D9a 该患者是否 IAH 高危？
    │          ├─ 是 → 阈值取 4.4，**保留本机响铃 + 语音播报**（C-05，静音方向对他们是反的）
    │          └─ 否 → 按人群分层静音策略（§7.1 表）
    │        → 15-15 法则固定话术 → P-3
    └─ 否 ↓
◇ D10 预测性告警？（R05：G<5.0 且 slope ≤ −1，或 G + slope×20min < level1_threshold）
    ├─ 是 → [级别=高]。**夜间 22:00–07:00 放宽触发条件，不收紧**
    │        → 提前补 10–15 g 碳水；暂停运动 → P-3
    └─ 否 ↓
◇ D12b 过去 24 h 内已有 Level 2 事件？（HAAF）
    ├─ 是 → 进入 hypo_recurrence_window：阈值上调 4.4、夜间强制人工巡检一次、
    │        当日禁止任何运动建议、生成医师复核任务
    └─ 否 → 继续 P1/P2 规则（高血糖、酮症、运动、餐后），不在本册展开

触发口径不可配置化。 "连续 2 个读数"是常量，不允许通过阈值表调成 3 个读数或 15 分钟。可配置的只有阈值数值本身（per-patient），且受"收紧可自动、放宽仅医师"约束。

### 4.4 P-4 载体健康度与覆盖状态管理

三个信号各自计算，不得合并成一个"在线"布尔值——合并之后"盒子被拔了"和"盒子够不着传感器"就再也分不开，而这两件事的处置完全相反（一个补插线板，一个挪位置）。

| 信号 | 定义 |
| --- | --- |
| carrier.alive | 距最近心跳 ≤ 2 × expected_interval_s（有电、有网） |
| ble.linked | 最近心跳 ble_link_state='connected' 且 rssi_dbm > -90（听得见传感器） |
| carrier.flowing | 最近 2 × 采样间隔 + 5 min 内该载体有新读数上报 |

患者层聚合：patient.data_flowing = OR(各路 carrier.flowing)；patient.redundancy = COUNT(flowing=true)；night_coverage 见下。

归因矩阵（按单条载体计算）：

| alive | linked | flowing | 归因 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✗ | — | ✗ | 断电或断网 | 查 power_state；若末次心跳为 shutting_down 则明确是拔电，话术直接指向插头 |
| ✓ | ✗ | ✗ | 活着但听不见传感器 | 先查 sensor_session 是否到期；未到期按位置问题派单。若另一路 linked 正常，则确定传感器是好的、问题在本路位置 |
| ✓ | ✓ | ✗ | 链路通但无数据 | 查 warmup 标记；否则转厂商售后 |
| ✓ | ✓ | ✓ | 正常 | — |

双路带来的诊断红利要用起来：一次原本的"上门换传感器"，在另一路 ble.linked 正常时可以降级成一通"把盒子挪到床头"的电话。

告警分级（按 other_path_alive 分叉）：

| 级别 | 触发 | SLA | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 黄·观察 | 单路 alive 连续 15 min 缺失 | 不派单 | 仅记录，避免路由器重启、进电梯造成噪声 |
| L2 橙·冗余降级 | 单路 flowing 缺失 >60 min，但另一路仍在收 | 当日 4 h | 数据不缺，不打扰患者；工单标"冗余降级，数据未中断"。若掉的是盒子且已过 20:00 → 直接升 L3 |
| L3 红·夜间监护降级 | 两路全断 patient.data_flowing=false >60 min，或盒子在 22:00 前未恢复 | 立即 | ①患者/子女端图文卡（大字 + 实物照片，不用文字描述按钮）："家里那个小盒子的灯是不是灭了？"；②明确告知"今晚夜间监护暂不可用"；③派上门或寄件工单；④nocturnal_coverage=false，该标记期间一切夜间安全类话术与报告结论自动禁用 |
| L4·连续失效 | 30 天内 L3 ≥3 次 | 店长可见 | 触发载体更换或换方案评审，并进流失信号池 |

告知义务不是可选项。 载体离线时患者失去的不是一个功能，是他以为自己有的一张安全网。不告知的后果不是体验差，是他会继续按有安全网的方式生活——典型表现是"以为夜里有人看着，于是不再叫子女陪住"。因此覆盖状态变更的告知豁免于一切触达封锁、免打扰设置与营销触达频次限制，与 consent.revoked 的告知义务同级。全部写入 coverage_change_log：时点、前后状态、告知对象、告知回执。

### 4.4b P-3 响应、升级与闭环

告警发出之后的这一段，技术侧能做的只有两件事：确保每一步有人接、确保每一步留痕。

[alert.raised · Level 2]
    │
    ├─ 载体本机：高音响铃 + 按用药分支语音播报（不可由患者关闭）
    ├─ 患者端：大字图片卡 + 回复数字回执 + 一键回填症状与补糖动作
    ├─ 值班人：强提醒 + 工作台红标
    └─ 子女端：推送（需授权项④）
    │
    ▼
◇ D20 SLA 内收到回执？（危急 15 min，夜间 30 min）
    ├─ 是 → 记 alert_ack（含处置动作枚举）
    │        ▼
    │   [T+15 min 系统自动检查该患者最近读数 + 推"该复测了"]
    │        ▼
    │   ◇ D20b 15 min 内有回升证据？
    │        ├─ 否 → 自动再推一次 + @值班人"患者未完成复测"
    │        └─ 是 → ◇ D21 复测回升 ≥3.9？
    │                   ├─ 是 → 15 min 后再确认一次仍 ≥3.9
    │                   │        ├─ 一般患者 → 闭环
    │                   │        └─ ◇ D21b meds ∩ {磺脲, 长效/预混胰岛素} ≠ ∅
    │                   │             → **不得闭环**，标 hypo_prolonged_risk：
    │                   │               24 h 持续监测 · 阈值上调 4.4 ·
    │                   │               当日睡前电话确认 · 医师复核任务
    │                   └─ 否 → 15-15 重复；3 轮未回升或症状持续 30–45 min → 呼 120
    └─ 否 → 进 §5.5 升级链（T+10/15/25/35 四级）

三条容易被实现漏掉的细节。第一，15 分钟后复测不能只靠患者自觉，这是最高频的执行断点，必须由系统在 T+15 主动检查并推送。第二，磺脲与长效胰岛素的低血糖会在纠正后数小时反复发作，可持续 24–72 小时，单次回升即闭环等于放走一个会复发的事件——所以 closure_blocked_reason 由规则引擎单向置位，值班人和健管师都点不动。第三，老年患者的低血糖表述不典型：跌倒、叫不醒、胡言乱语、抽搐这类词出现在群里时直接进 Level 3 处置链，不得要求先复测。

### 4.4c P-5 载体回收与再发放

回收是成本项，但它的真正难点在动线不在成本。服务包结营、退款、流失三种情况都触发回收工单，而这三种情况里患者的配合意愿依次递减。

设计上把回收动作绑定在"结营解读到店"这个已经存在的动线上：结营到店率本身就是转化漏斗上的死亡点，把设备归还作为到店的一个额外理由，等于用一件必须做的事去救另一件容易失败的事。30 天未回收转催收，60 天转押金抵扣。回收后统一擦除数据、重新初始化、跑一次出厂自检，才可再次发放——未经自检的返修机不得直接发给下一位患者，因为盒子的失效在患者家里是不可见的。

流失场景要特别处理：患者已经不想用了，此时再打电话催归还容易把体验推到最差。工单话术走"我们上门帮您取一下，顺便把这两周的数据当面讲给您听"，把回收和退出访谈合并成一次上门。退出访谈的归因数据是流失认知的唯一来源，本来就该做。

### 4.5 判断点表

| ID | 判断 | 可计算条件 | 真路径 | 假路径 | 规则依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 是否夜间高风险 | 胰岛素/磺脲/α-糖苷酶 · 独居 · 夜间低血糖史 · ≥65 岁，四选二 | 发盒子 | 单路，合同不含夜间承诺 | D-11 口径；B-6 |
| E2 | 安装链路合格 | 30 min 内 rssi_dbm > -85 且无断链 | 标安装完成 | 不得标完成，转工单 | carrier-selection §8.1 |
| E3 | 载体联通确认 | 离店 2 h 内见心跳 + ≥1 条读数 | carrier_installed=true | 立刻电话（不发消息）+ 工单 | 五种失败模式 F3 |
| D7 | 伪差过滤 | 单点 <3.0 但 ±10 min 回升 ≥1.5；或 15 min 跳变 >5.0 | 不告警，进归因池 | 继续判定 | R02 |
| D7a | 通道告警资格 | source_channel + source_confidence ≥0.95 | 允许触发危急 | 只推患者本人固定模板 + 加急复核 | 流程二 D7a |
| D8 | Level 2 实时 | G < level2_threshold 连续 2 读数 | 危急告警，SLA ≤2 min | 下一判断 | A3-6 / C-01 |
| D9 | Level 1 实时 | level2 ≤ G < level1_threshold 连续 2 读数 | 高级告警 | 下一判断 | R04 |
| D9a | IAH 高危 | 长病程 or 胰岛素 or 神经病变 or 有过无先兆发作 | 阈值 4.4 且保留本机告警 | 按人群分层静音 | A3-7 / C-05 |
| D10 | 预测性 | G<5.0 且 slope≤−1，或 G + slope×20 < 阈值 | 提前告警（负时延） | 下一判断 | R05；Aleppo 2017 |
| D12b | HAAF 窗口 | 24 h 内已有 Level 2 | 阈值上调 4.4 + 夜间强制巡检 + 医师任务 | 继续 | 老年指南；对抗调节钝化 |
| D20 | SLA 内收到回执 | 危急 15 min / 夜间 30 min | 记 alert_ack + T+15 复测检查 | 进升级链 | 流程二 §2.4 |
| D21 | 复测回升 ≥3.9 | 复测值 + 15 min 后再确认 | 一般患者闭环 | 15-15 重复；3 轮未回升或症状持续 30–45 min → 呼 120 | R03 硬规则 |
| D21b | 是否 hypo_prolonged_risk | meds ∩ {磺脲, 长效/预混胰岛素} ≠ ∅ | 不得闭环：24 h 监测 + 阈值 4.4 + 睡前电话确认 + 医师任务 | 允许闭环 | 磺脲与长效胰岛素低血糖可持续 24–72 h |
| D23b | 心跳丢失 | > 2 × heartbeat_interval | 进 D23d 分级 | 查 D23c | §4.4 |
| D23c | 心跳有、读数无 | alive=true 且 flowing=false | 载体够不着传感器，电话指导挪位 | 正常 | F2 |
| D23d | 还有没有第二条路 | other_path_alive | 有→L2；无→L3 + 强制告知 | — | §4.4 |
| N1 | 值班链尾是否具名 | duty_roster 该时段有具名自然人 | 允许夜间承诺 | 硬阻断：置 night_coverage=false + 强制告知 | D-02；OP-59 |

### 4.6 泳道

患者/家属 │ ①传感器测得低值        ⑦收到响铃与播报，补糖   ⑨回填症状与复测   ⑫（未响应）家属到场
─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
载体S11  │ ②接收并即时上报(<10s)                            ⑩持续上报复测值
─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
平台     │ ③摄入去重 ④规则判定(2连读数) ⑤去抖限流 ⑥分级投递      ⑪T+15自动复测检查
─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
夜值U14  │                                    ⑧接告警并回执    ⑬升级链承接
─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
医师U5   │                                                     ⑭二级兜底 / 解除prolonged_risk

②到⑥合计约 5–6 分钟，预测性告警可让整条泳道整体左移 10–30 分钟。⑦之后的每一步都依赖人，技术侧无法压缩。

### 4.7 异常路径

异常路径是正文，不是附录。下面每一条都要有实现。

（1）载体在老年患者家里的五种失败模式——全是生活，不是故障。

| # | 失败模式 | 生活里的原因 | 平台侧信号 | 多久能感知 | 触发的工单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 没插电 / 被拔了充手机 | 床头就一个插座，晚上要充手机 | 心跳中断，且中断时点集中在夜间（时间模式本身就是证据）；若掉电续航生效则末次心跳为 power_state=shutting_down | 心跳间隔 × 2（≤10 min） | 电话工单，不发消息——她正是因为在用手机才拔的盒子。连续 2 晚 → 补发插线板 |
| F2 | 放在卧室外，蓝牙够不着 | 盒子插在客厅，人睡卧室，隔一堵墙；侧卧压住传感器一侧链路更差 | 心跳有、读数无（与 F1 完全相反的组合） | 2 × 采样间隔无读数，10–30 min | 电话指导挪位置；回访确认；安装图卡补"床头 2 米内" |
| F3 | 家里没 WiFi / 不知道密码 | 宽带是子女装的，密码在子女手机里 | 从未上线过（last_seen 为 null） | 离店 2 h 未见心跳 | 应在门店就被 E3 拦住；漏出去了直接联系子女而非老人；改配 4G 版 |
| F4 | 被"收起来了" | "客人来了不好看""闪灯睡不着" | 心跳中断，且不在夜间时点（靠时间模式与 F1 区分） | 心跳间隔 × 2 | 电话；换无闪灯或弱光款；安装话术加一句"这个不用管它，也不用收" |
| F5 | 回老家 / 住子女家，盒子没带 | 外出场景的必然结果 | 心跳中断 + away_mode | 心跳间隔 × 2，与外出确认合流 | 不静默降级：明确告知患者与家属"这几天没有夜间兜底"，away_mode 不豁免告知义务 |

从这张表推出三条设计约束：心跳与读数必须是两个独立信号；F1 与 F4 靠中断时点分布区分而不靠患者自述（老人对"我是不是拔了盒子"的回忆不可靠）；五种里有四种的最佳解法在门店不在平台——插线板、4G 版、无闪灯款、现场必问三题。为一个 15 元插线板能解决的问题写重试逻辑，是把生活问题当成软件问题。

（2）热备切换误判。 假"在家"（该 active 却 standby）会造成移动段真空，是高危；假"外出"只多耗一点传感器电，是低危。因此规则非对称偏置：进 standby 慢（连续 3 次约 90 秒扫到信标才进），退回 active 快（丢 1 次信标即在 60 秒内接管）。另加本地看门狗：手机 App 距上次获得读数 >15 分钟且未处于 standby 确认态时，强制试连传感器，不等信标判定。

（3）盒子在线但传不上去。 最隐蔽的一种。盒子 BLE 广播包的 manufacturer data 里携带 {box_id, last_upload_ok, last_reading_seq, power_state}，手机据此判断的不只是"盒子在不在"，还有"盒子在、但它已经传不上去了"。后者按 flowing=false 处理，走 L2/L3。

（4）去重失效导致 active% 虚高。 active% > 100% 触发红色数据质量告警并冻结该患者当日指标发布。上线前用"只记录不触发"模式跑 2 周，核对 active% 是否曾 >100%、suspect_duplicate 比例、两路时间戳偏差分布（M-19）。

（5）值班链尾为空。 每日 21:00 自动校验次日 22:00–07:00 的 duty_roster。留空即：该时段 night_coverage=false、向店长与合规官告警、向该时段所有受影响患者与家属推送覆盖变更告知。不允许"先上线，排班后补"。

（6）误报。 压迫伪差是夜间高发。实时告警按 2 连续读数发出；若后续读数回升且未满足 15 分钟持续判据，则自动发"已解除"并不计入事件统计。宁可多一次虚惊已解除，不可少一次真实低血糖的及时提醒。误报后 24 小时内做归因回访（OP-57），"归因不明"是合法结论，不得强行归因。

（7）传感器提前耗尽。 若同一患者连续两枚传感器的实际有效天数 < 12 天，自动把该患者切为强制单路，并上报 D-05 复测样本池。

（8）厂商中断。 SDK 或协议随固件静默失效时，载体侧适配器版本回归未通过则全量回落到一期的兜底通道（截图 OCR、指血 GLS 0x1808、手工录入），同时全体患者置 nocturnal_coverage=false 并强制告知。这是一次全局降级，不是逐患者降级。

（9）患者问用药。 夜间值守人只允许复述冻结模板并转介，超出模板的问答一律走 referral_record 转医师，次日晨会复盘。系统拦不住打字，只能拦住写字段——见 3.3。

## 五、功能需求

### 5.1 能力清单与优先级

按"准入闸门 → 地基 → 安全闸 → 价值"分层，层内再排序。分数（I×F）来自机会评估，仅供参考，不用于跨层比较。

第 0 层 · 前置闸门（不满足则整个二期不许启动）

| # | 闸门 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| P1 | D-02 夜间值班责任人已指定且可持续校验 | duty_roster 22:00–07:00 全覆盖，且每日自动校验生效 |
| P2 | OP-58 载体采集单独同意已上线 | 未签署者零载体数据摄入 |
| P3 | D-05 续航实测完成 | 按 §2.4 查表定档 |
| P4 | 法务对盒子定性出书面意见 | L-13/L-14 |

第 1 层 · 地基与安全闸（按建设顺序）

| 序 | 能力 | I×F | 工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP-51 glycowise-carrier 载体采集 | 5×1 | 大 | 其余全部依赖它。独立发版单元——它跑在患者家里，不在我方机房 |
| 2 | OP-59 night-coverage-gate 夜间覆盖真实性闸 | 5×4 | 小 | 必须与 OP-51 同批，否则交付一个"看起来有实际没有"的安全网 |
| 3 | OP-53 alert-escalation 分级升级链 | 5×2 | 中 | 链尾必须具名，duty_roster 留空即阻断 |
| 4 | OP-52 hypo-alert-engine 实时告警引擎 | 5×2 | 中 | 一期已建规则定义，二期只接渠道 |

二期排序里最反直觉的一条：OP-59 排在告警引擎之前。 理由是"看起来有、实际没有"的夜间安全网，比一期"明确没有"更危险。载体一上线，话术就会自动放开；如果此时没有一个能实时判定"这个患者今晚到底有没有覆盖"的硬闸，我们就会在载体离线的那些夜里，继续兑现一个当时并不存在的承诺。

第 2 层 · 价值能力

| 序 | 能力 | I×F | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | OP-56 hypo-treatment-by-med 按用药分支处置卡 | 5×4 | 小 |
| 6 | OP-54 alert-channel-split 告警/日报通道分离 | 5×3 | 小 |
| 7 | OP-55 gateway-health 载体健康监控 | 5×3 | 中（复用一期 carrier 三表） |
| 8 | OP-57 artifact-attribution 伪差归因与误报回访 | 4×2 | 中 |

这个排序里有一处需要解释：OP-51 的可行性分数只有 1 分，却排在第一位。分数低不是因为技术难——采集、上报、心跳这些工程量并不特别；它反映的是四项未决事项叠在一起：硬件采购、车队运维、续航实测、法务定性。这四项没有一项能靠写代码解决，也没有一项能由研发单方推进。所以 OP-51 的排期风险不在开发周期，在等待周期，项目管理上要把这四条并行启动而不是串行等待。

反过来，第 2 层的几件事分数都不低（15–20 分），工作量也小，原因是它们大部分复用一期已建的东西：gateway-health 复用 carrier 三表，hypo-alert-engine 只需给已定义好的规则接上通知渠道。四条一期预留做到位，二期的工作量从"重构"降为"接线"——这是分期决策最实在的一笔收益。

第 3 层 · 硬件运营（与代码同批，不排在软件之后）：盒子采购与选型、出厂初始化、发放安装 SOP、资产台账、故障替换、回收再发放。

### 5.2 OP-58 carrier-consent 载体采集单独同意

目标：让二期的载体采集有一个合法起点。

核心逻辑：consent_record 新增独立同意项"载体设备采集"，与一期七项并列、不得合并勾选。同意文本必须具体说明：采集设备的形态（一台放在您卧室的小盒子 / 您手机上的一个应用）、采集内容（血糖读数、设备心跳与在线状态、蓝牙信号强度）、采集频率（5 分钟一次，7×24）、数据去向（境内处理与存储）、以及两台设备可能同时采集这一事实（L-15）。

边界条件：

- 不得从一期同意书预埋。 一期已签的授权不覆盖本项，全体患者必须重新签署。

- 子女不得代患者同意（PIPL 14）。家属授权必须建立在患者本人授权链之上。

- 撤回须与同意同样便捷，撤回后 24 小时内停止载体采集、解绑设备并触发回收工单，存量数据按留存矩阵处理。

- 不得以拒绝本项为由拒绝服务——拒绝者退回一期形态的回顾性服务，合同随之调整为不含夜间承诺。

验收标准：未勾选本项的患者，其 carrier 行创建被拒；载体上报的数据在摄入层直接拒收并写审计；测试用例覆盖"签署后撤回"的级联，撤回 24 小时后该患者不再产生任何载体数据与告警。

### 5.3 OP-51 glycowise-carrier 载体采集

目标：在患者家里 7×24 地接住 BLE 包，并把读数在 10 秒内送到平台。

部署形态：一个 Android 代码库、两种部署。A1 采集盒是我方资产，常插电、带 4G、带扬声器，锁定为单应用；A2 随身端是同一个 App 装在患者自有手机上。两者共用采集、上报、心跳、信标、状态机全部代码，差异只在配置与设备策略。

连接策略：三级状态机 + 重叠窗口。

| 状态 | 触发 | 手机与传感器 | 传感器负载 | 实时性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 standby（在家） | 连续 ≥3 次（约 90 s）扫到盒子信标且信标健康位正常 | 不连接 | 单路（仅盒子） | 盒子承担，5–6 min |
| L1 active_day（外出，07:00–22:00） | 信标丢失或健康位异常 | 连接，默认全速；仅当手机电量 <20% 时降为 15 min 占空比 | 单路（仅手机） | 全速 5–6 min；降占空比时最坏 15–16 min |
| L2 active_night（外出，22:00–07:00） | 同上 + 时段 | 连接，全速，禁止降占空比 | 单路（仅手机） | 5–6 min |
| overlap | 状态迁移瞬间 | 双连 ≤5 min | 短暂双路 | 无缝 |

设计要点写死三条：L0 与 L1/L2 互斥，任一时刻只有一路连着传感器；overlap 是唯一的双连窗口且有上限；降占空比只在 L1 且低电量时启用，夜间绝不启用。

为什么这样能同时保住冗余和续航：真正耗电的是"手机连着传感器"，不是"手机醒着"。手机在 standby 期零连接，只被动扫描盒子信标——这消耗的是手机自己的电，不消耗传感器的电。把这两件事解耦之后，续航与冗余就不再是零和。

切换触发信号：主信号是盒子的 BLE 信标（本地、零网络依赖、零定位权限）；辅助信号是平台侧盒子心跳状态经推送通道下发（双保险）。不用地理围栏、不用 WiFi SSID 匹配——两者在 Android 上都需要定位权限，老人不会给，且耗电与隐私敏感。也不做患者手动切换。

信标载荷：manufacturer data 携带 {box_id, last_upload_ok, last_reading_seq, power_state}。

上报策略：push on arrival，禁止批量聚合。 盒子常插电、无省电策略、无 OEM 批量唤醒对齐、4G 常连，做到 <10 秒；随身端受省电策略影响可能被系统批量化唤醒，必须配置最长聚合窗口 ≤1 个采样间隔，并在心跳里上报实际上报延迟分布供核对。

本机强制提醒（这是必须自建载体的硬理由之一，与抗厂商锁定并列）：盒子的音量、通知渠道与系统设置由 MDM 锁定，Level 2 时高音响铃 + 按用药分支语音播报，患者不可关闭。随身端可用全屏 Intent 与闹钟类通知渠道绕过部分静音，但用户可关且受 OEM 差异影响，因此不作承诺。企微生态与厂商 App 旁路在这一项上是结构性不及格，不可通过努力改善（C-06）。

离线缓存与补传：载体重连后由 SDK 回补本机缓存，按 dedup_key 幂等入库，入库打 backfill=true，规则引擎跳过、不触发历史告警。补传数据照常计入 active% 分子——缝隙影响的是"当时能不能告警"，不影响"这 14 天有多少个有效读数"。

边界条件：

- A 包全程单路、缓解判定窗口强制单路（§2.3），由服务端 carrier_policy 下发，客户端不可覆盖。

- 盒子的定时自重启排在 14:00，绝不排在夜间监护窗口。

- 盒子须做 30 分钟掉电续航，掉电时主动上报 power_state=shutting_down——这是最有价值的一条心跳，它把静默失效变成主动告知，同时通过信标翻转直接唤醒手机接管。

- 载体不做任何本机血糖判读显示（§2.1）。

验收标准：

- 盒子从读数到达到平台入库的 p95 延迟 <10 秒，p99 <30 秒（连续 7 天实测）。

- 拔掉盒子电源，手机在 60 秒内完成接管并产生第一条读数上报；接管过程中读数序号无缺号。

- 患者带手机离家，进 standby→active 的接管在 60 秒内；回家后 90 秒内进 standby，overlap 窗口实测 ≤5 分钟。

- 连续 30 天运行不发生进程死亡且未被自拉起的情况；盒子端崩溃率 <0.5 次/台/月。

- carrier_coverage% 与 active% 分别可查，且 active% 从未 >100%。

- Level 2 触发时盒子实测响铃音量不受静音、勿扰、通知权限影响，语音播报内容与用药分支匹配。

### 5.3b A2 随身端的能力边界与不承诺项

A2 与 A1 是同一个代码库，但它们的承诺等级不同，这一点必须在产品、合同、监控三处都体现出来。

A2 的价值只有一条：覆盖 A1 覆盖不到的移动段。外出、回老家、住院、办酒席——这些在一期是靠"外出模式"抑制误报的补丁，在二期变成了一条真在收数的链路。这是允许多路 BLE 并存带来的最大收益。

A2 明确不承诺的：夜间覆盖。国内 OEM 的省电策略会杀掉未加白名单的进程，白名单路径每家不同、每个系统版本不同，这是国内所有健康 App 的公开难题，没有通用解。除此之外还有一串我方控制不了的失效：重启后未自启、勿扰模式、手机没电、以及最常见的一种——患者晚上把手机放客厅充电，超出了 BLE 范围。因此 §4.4 的 L2 规则里对 primary 盒子加了 20:00 的时间条件，不让"反正手机还在收"变成盒子长期失修的借口。

冗余的实际兑现率不是 100%，不得据此对外承诺"双保险"。 盒子断电时手机若在客厅充电，接管照样失败。对外口径仍是分级承诺——设备在线时提供，离线时 4 小时内通知。

老年端的交互约束单列一条：老人侧操作次数必须是 0。 出厂完成配网与配对，健管师随佩戴一次性放置，换传感器不需要再操作，老人端界面不出现"配对""授权""绑定"任何字样。任何需要她独立完成"下载 App → 注册 → 授权 → 配对"的流程都要在评审中被拒——这不是依从性问题，是产品对她的要求不合理。A2 若装在老人自己手机上，安装与保活配置由健管师现场完成并留痕，不交给患者。

### 5.4 OP-59 night-coverage-gate 夜间覆盖真实性闸

目标：让"这个患者今晚到底有没有夜间覆盖"成为一个每天可判定、可举证、可拦截话术的事实，而不是一句销售口径。

核心逻辑：每日 21:00 与每次状态变更时重算 night_coverage，四个条件全部满足才为 true：

night_coverage(patient, date) =
      carrier_installed = true
  AND 至少一路 carrier.flowing = true（且若为 primary 盒子，须在 22:00 前已恢复）
  AND duty_roster[该夜 22:00–07:00] 存在具名自然人
  AND consent_record.载体采集项 = 已同意 且未撤回

任一为假即 night_coverage=false，并且：

- 强制告知患者与家属"今晚夜间监护暂不可用"，豁免于一切触达封锁与免打扰设置；

- 该标记期间，D6a 合规闸门逐患者拦截一切夜间安全类表述（含 AI 输出、企微群、日报卡片、结营报告结论）；

- 写 coverage_change_log（时点、前后状态、原因码、告知对象、告知回执）；

- 健管师工作台持续显示"高风险未覆盖"，老年 / 独居 / 用胰岛素或磺脲的患者由医师决定是否调整方案或暂缓服务。

值班链尾具名校验：每日 21:00 校验次日夜间 duty_roster。留空 → 该时段全体患者 night_coverage=false + 店长与合规官告警。这是架构强制闸门，不是提醒。

边界条件：不允许存在"手工置 night_coverage=true"的接口，包括运维后门。任何补救只能通过修复上游四个条件之一。

验收标准：构造四种失效场景（未装、断流、排班空、同意撤回），每种都能在 5 分钟内翻转 night_coverage 并产生告知；告知在患者已开启免打扰、已被营销触达频控封锁的情况下仍然送达；此期间尝试发出任何含"24 小时守护""夜间监护"的内容均被拦截并留痕。

### 5.5 OP-53 alert-escalation 分级升级链

目标：让每一条 Level 2 告警都有一个具名的自然人承接，且承接失败时有确定性的下一步。

核心逻辑（时点自 alert.raised 起算）：

T+0     载体本机响铃与播报 + 患者端卡片 + 值班人强提醒 + 工作台红标 + 子女端推送
T+10min 未收到患者或值班人回执 → 外呼值班人手机
T+15min 仍无响应 → 外呼值班医师 + 外呼患者本人
T+25min 仍无响应 → 外呼第二紧急联系人（子女/本地可到场施救者）
T+35min 仍无响应 → 提示呼叫 120 + 工作台标"未闭环危急事件" + 记入当日运营异常，次日晨会必查

全程写 alert_escalation 审计日志。链尾必须是具名自然人，duty_roster 留空即阻断——阻断的意思不是不发告警，而是这个患者当晚从一开始就被判为无覆盖并已告知。

边界条件：

- 危急告警插队，绝不降级。企微机器人 20 条/分钟硬限，平台令牌桶 18 条/分钟；超限时危急告警改走单聊、短信、电话，不进日报聚合。

- 降级通道内容脱敏是硬约束：短信与语音外呼不得包含血糖数值、疾病名称、用药信息。短信固定模板为「【XX健康】您管理的一位服务对象有紧急情况需处理，请立即登录工作台或回电 400-XXX」。外呼紧急联系人话术仅限"本人可能需要协助，请立即联系他/她本人"，除非该联系人已单独取得健康信息告知授权。

- 任何被限流或去抖抑制的告警必须写 alert_suppressed_log，否则限流是黑洞。

验收标准：20 次夜间模拟呼叫，逐级时点误差 <30 秒；老人端接通率若 <60%，则 Level 2 兜底必须改为直接呼叫子女 + 上门（这条验证成本约半天，二期上线前必做）。

### 5.6 OP-52 hypo-alert-engine 实时告警引擎

目标：把一期已定义好的 hypo.level2.alert 规则接上通知渠道，并按人群分支正确取阈值。

输入：glucose_reading{data_age=fresh}、trend/slope、patient_profile.meds、health_tier、IAH 风险标记、alert_threshold（per-patient）。 输出：alert_event{level, rule_id, value, trend, threshold_used, carrier_id}、rule_hit。

核心逻辑：见 §4.3。三条不可绕过：触发口径为连续 2 个读数（常量，不可配置为 15 分钟）；不经 LLM；不过运行时合规词库，只用预审冻结模板。

阈值分支：

| 人群 | Level 1 阈值 | 老人端本机提醒 |
| --- | --- | --- |
| 无感知低血糖高危（长病程 / 胰岛素 / 神经病变 / 有过无先兆低血糖发作） | 上调至 4.4 | 保留，且响铃 + 语音播报 |
| 一般老年患者 | 3.9 | 可静音，只走值班人与子女端 |
| 中年低风险（糖前期 / 新诊断未用药） | 3.9 | 静音 |

不可一律静音 Level 1。 静音的目的是防告警疲劳脱落，但降噪必须靠提高准确率（预测 + 去伪差 + 可撤销），不能靠对高危人群关掉告警。对 IAH 高危患者，告警的意义恰恰是在她感觉不到的时候替她感觉，静音等于精确地拿掉她唯一的预警。这条同时意味着载体的本机提醒能力对高危人群在 Level 1 就要用上，不是只有 Level 2 才用。

夜间放宽预测：22:00–07:00 应放宽预测性告警触发条件而不是收紧。夜间下行通常平缓且持续（基础胰岛素叠加进食不足），预测窗口的命中率显著高于日间。

验收标准：用一期积累的回顾性事件数据做回放，验证"若当时有实时告警，能提前多久发出"；Level 2 召回率 100%（不允许漏报），误报率与 §10.1 指标对齐；预测性告警的提前量中位数 ≥10 分钟。

### 5.7 OP-56 hypo-treatment-by-med 按用药分支处置卡

目标：让播报和卡片说的是对这个人有效的话。

核心逻辑：处置话术按 meds 分支，全部为预审冻结模板：

| 用药 | 处置要点 |
| --- | --- |
| α-糖苷酶抑制剂（如伏格列波糖） | 只能用葡萄糖片或葡萄糖水 15 g，馒头、饼干、牛奶均无效 |
| 磺脲类 / 长效或预混胰岛素 | 15-15 法则后置 hypo_prolonged_risk=true，任何回执与复测值都不得闭环 |
| SGLT2i | 禁止推荐极低碳水或生酮方向；高血糖分支须提示血糖正常也可能酮症 |
| 其他 / 未知 | 按存在胰岛素与磺脲处理（保守方向） |
| 老年患者睡前 | 下限按 health_tier 取良好 5.0 / 中等 5.6 / 差 8.3；加餐须含 10–15 g 碳水，明确不是黄瓜 |

边界条件：meds 为空时按最保守分支处理。用药清单新鲜度是所有分支的共同前提——清单超过 90 天未更新时，卡片顶部显示"用药信息可能已过期"，并生成药师或医师核对任务。葡萄糖片由健管师在佩戴当天当面放进药盒旁，签收进 education_record。

验收标准：五类用药分支各跑一次真实播报，内容与临床评审确认的模板逐字一致；hypo_prolonged_risk=true 时任何角色尝试闭环均被拒绝并提示原因。

### 5.8 OP-54 alert-channel-split 告警与日报通道分离

目标：让"响的时候一定是要紧事"。

核心逻辑：通道、样式、声音三者完全区分。日报与教育类内容走静默通道，不进锁屏、不响铃；只有 Level 2 穿透勿扰；Level 1 按 §5.6 的人群分层决定是否本机响铃。本机强制提醒由载体承担，不依赖企微。

边界条件：老人端交互遵循 C-06 的现实——企微内做不到大按钮与 22pt 字号，大字走图片、回执走回复数字。告警卡片包含：脱敏昵称、当前值、趋势、30 分钟曲线缩略图、固定处置动作、一键回执。

验收标准：连续 7 天，老人端在非 Level 2 情况下零响铃；Level 2 在手机静音 + 勿扰模式下仍然响铃（盒子端）。

### 5.9 OP-55 gateway-health 载体健康度监控

目标：让"盒子掉线但手机在收"与"两路全断"是两件不同的事，派不同的单。

核心逻辑：三信号 + 归因矩阵 + L1–L4 分级，全部见 §4.4。复用一期已建的 carrier 三表，二期只新增 ble.linked 维度与 other_path_alive 分叉，不重建。

边界条件：

- 载体离线产生的 gap 写入缺口清单，计入佩戴率与有效数据率，直接影响 70% 门槛。载体故障不能被静悄悄当成"患者依从性差"。

- 外出模式期间盒子离线不派工单（预期行为），但 patient.data_flowing 仍按随身端实时判定——外出期间的夜间低血糖告警照常生效。

- 每周输出"在外资产清单"（最后在线时间、所属患者、到期日），店长每周复核一次。

验收标准：F1–F5 五种失败模式各构造一次，归因矩阵判对率 100%，工单类型与 §4.7 表一致；L2 场景下不打扰患者，L3 场景下 5 分钟内完成告知。

### 5.10 OP-57 artifact-attribution 伪差归因与误报回访

目标：把误报率管起来。误报率是低血糖安全网的存活率指标，比响应时延更重要——一个总是虚惊的安全网会被患者自己关掉。

核心逻辑：结合波形形态、体位时段（夜间侧卧压迫高发）、指血确认结果做客观归因；误报后 24 小时内做一次归因回访；结论枚举包含"归因不明"，这是合法结论，不得强行归因。归因结果写 alert_false_positive_log，进数据质量看板。

验收标准：误报率按周可查、按患者可下钻；连续两周误报率 >15% 时自动触发阈值与去抖参数复审。

### 5.11 采集盒全生命周期

硬件不是一次采购，是一条要长期运行的资产线。下列价格均为量级估算、未询价，不得作为预算依据。

| 环节 | 责任人 | 具体动作 |
| --- | --- | --- |
| 采购 | 商务 + 技术 | 单一机型、单一 ROM 版本；带扬声器（硬需求，非加分项）、带 4G、可外接天线优先、支持掉电上报。首批按试点 10 台 + 首月 50 台采购，不要一次性大批量——ROM 与稳定性未经真实家庭环境验证前，大批量是风险不是效率。备件按在外资产的 10% 常备 |
| 初始化 | 技术，出厂前统一完成，门店不做任何配置 | 刷定制配置 → 关闭系统 OTA → kiosk 单应用锁定 → 永久关闭电池优化 → 配置看门狗与 14:00 自重启 → 锁定音量与通知渠道 → 上报策略设为 push on arrival → 插入物联卡并激活 → 注册 asset_sn 入台账 → 出厂自检：连一枚测试传感器跑 2 小时，核对心跳与上报延迟 <10 秒，并实测响铃与语音播报。盒子到门店时必须是通电即用状态 |
| 发放与安装 | 门店健管师 | 并入既有 CGM 佩戴流程（41 分钟/人预算）。SOP 见 §4.2：卧室放置、插座大字标签、30 分钟 RSSI 验收、教老伴一句话、加子女端接收人、装随身端并验证双路 |
| 资产管理 | 店长 | 按 asset_sn 建台账并与服务包周期绑定；平台出"在外资产清单"，每周复核 |
| 故障替换 | 健管师一线 → 店长升级 | L2 当日 4 小时内电话（多数可电话解决，双路诊断已定位原因）；L3 当日上门或寄新件（次晨达），坏机进返修池周转；L4 进评审 |
| 回收 | 门店前台 + 健管师 | 结营、退款、流失均触发回收工单。回收动作绑定在"结营解读到店"这个已存在的动线上——结营到店率本身就是死亡点，把设备回收作为到店的额外理由，一举两得。30 天未回收转催收，60 天转押金抵扣。回收后统一擦除数据 + 重新初始化 + 自检才可再发放 |
| 计价 | 店长 + 商务 | 盒子不单独售卖，作为服务包内含的设备押金，押金约等于成本，结营归还全额退。押金不进服务价格，不影响价格敏感度决策。禁止把盒子包装成"智能设备销售" |

### 5.12 本期验收的功能级清单

上线闸门共十条，全部通过才允许开放夜间承诺话术：

- 载体上报 p95 <10 秒；

- 盒子掉电后手机 60 秒内接管，序号无缺号；

- active% 从未 >100%，suspect_duplicate 比例 <0.5%；

- Level 2 端到端时延 5–6 分钟（自跌破阈值起，含投递）；

- 预测性告警提前量中位数 ≥10 分钟；

- night_coverage 四条件全覆盖测试通过，四种失效场景 5 分钟内翻转并告知；

- duty_roster 留空即阻断，且阻断产生告知而不是静默；

- 20 次夜间模拟呼叫逐级时点误差 <30 秒；

- 五种载体失败模式归因判对率 100%；

- 试点 5–10 户的夜间数据完整率 ≥90%（22:00–07:00 有效读数 ÷ 期望读数）。

第 10 条同时是回退触发判据：若 W6 结束时 <90%，老年侧回退到一期形态 + 明确降级承诺，并把差额以维持包折扣形式返还已售 B/C 包客户。不要靠"下个月就好了"拖过去。

## 六、数据需求

二期的数据工作有一个明确的性质判断：它是加法，不是改写。 一期已经把键、口径、时间语义、质量标记全部定死，二期新增的是"哪一路送来的"这一维，以及围绕载体本身的一套资产与健康度数据。凡是需要改动一期已落库语义的设计，一律视为方案错误重新讨论——因为历史一旦重算，TIR 与 GMI 的基线就断裂，而缓解判定的结果承诺正建立在基线与结营的对比上。

三条贯穿本章的原则先说在前面。第一，载体不进去重键。同一读数经两路到达时天然指向同一个键，载体只作溯源，记录在 payload_raw.received_via[]。第二，载体覆盖率与临床指标分表存储、永不混用。第三，原始值不可变，更正走 retract + 新增。

### 6.1 核心数据实体

二期新增或扩展的实体如下。一期已有的实体只列扩展点，不重复定义。

| 实体 | 状态 | 唯一写者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| carrier | 一期已建，二期多插行 | S1（验证时）/ U4（配发）/ U11（运维） | 一个患者可有多行：盒子、随身端、云侧各一行 |
| carrier_heartbeat | 一期已建，二期扩字段 | S11 | 按天分区，保留 90 天 |
| carrier_incident | 一期已建，二期加分叉字段 | S4 / U4 / U7 | other_path_alive 决定同一个"掉线"是橙单还是红单 |
| gateway_device | 二期新增 | U4 配发绑定回收 · U7 台账催收 · U11 远程解绑置换 | 实物资产，与 carrier 一对一但生命周期独立 |
| carrier_policy | 二期新增 | U11（服务端下发） | 单路/双路策略，A 包与缓解窗口的硬规则落点 |
| coverage_change_log | 二期新增 | S4 | 覆盖状态变更与告知留痕 |
| night_coverage | 二期新增（派生） | S4 计算 | 逐患者逐夜，不落主键表，落每日快照 |
| duty_roster | 一期已建，二期成为硬闸输入 | U4 / U7 排班 | 任一时段留空即阻断 |
| alert_event / alert_ack / alert_escalation | 一期已建，二期真正开始产生 | S4（唯一） | 新增 carrier_id、threshold_used、latency_ms |
| alert_suppressed_log / alert_false_positive_log | 二期新增 | S4 | 抑制与误报必须留痕，否则限流是黑洞、误报率无从统计 |
| glucose_reading | 一期已建 | S1（唯一物理写者） | 二期扩 source_channel 枚举，carrier_id 字段一期已加 |
| consent_record | 一期已建 | S10（唯一） | 新增独立项"载体设备采集" |

### 6.2 字段级定义

carrier

| 字段 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| carrier_id | UUID | 主键 |
| patient_id | UUID | 非空，外键 |
| carrier_type | enum | collector_box ¦ personal_android ¦ personal_ios ¦ vendor_cloud |
| carrier_role | enum | primary（盒子）¦ secondary（随身）¦ fallback |
| asset_sn | varchar | collector_box 时必填，回收对账用 |
| install_at / installed_by | timestamptz / varchar | 安装时间与安装人工号 |
| network_mode | enum | 4g ¦ wifi ¦ phone_data，默认 4g |
| expected_interval_s | int | 盒子 300；随身端 900 |
| status | enum | active ¦ degraded ¦ offline ¦ recovered ¦ returned |
| paired_sensor_sn | varchar | 关联 sensor_session |
| location_note | varchar | collector_box 必填且枚举含"卧室/客厅/其他"，离线归因用 |
| rssi_baseline_dbm | int | 安装验收时的 30 分钟基线 |
| os_version / fw_version / app_version | varchar | 车队版本管理 |

carrier_heartbeat：heartbeat_id, carrier_id, received_at, carrier_local_time, clock_drift_ms, rssi_dbm, network_type, power_state(mains|battery|shutting_down), battery_pct, last_reading_at, readings_since_last_hb, ble_link_state(connected|scanning|lost), conn_state(standby|active_day|active_night|overlap), report_latency_ms_p95。

carrier_incident：incident_id, carrier_id, patient_id, opened_at, detected_by(rule_id), severity(L1..L4), cause_guess, other_path_alive(bool), assigned_to, sla_due_at, actions[], closed_at, resolution, data_gap_minutes。

gateway_device：sn, model, firmware, bound_patient, bound_at, unbound_at, last_heartbeat_at, online, returned_at, asset_status(in_stock|deployed|repair|lost|retired), deposit_amount, deposit_refunded_at。 硬约束：解绑或离线超阈值必须产出 gateway.unbound / gateway.offline 事件并强制触发覆盖状态变更告知，解绑不得静默生效。

carrier_policy：patient_id, mode(single_path|hot_standby), reason(a_package|remission_window|battery_guard|manual), effective_from, effective_to, set_by。reason ∈ {a_package, remission_window} 时客户端与一线均不可覆盖。

coverage_change_log：log_id, patient_id, changed_at, from_state, to_state, reason_code, notified_targets[], notify_receipt[], notified_at。

alert_event 二期扩展：carrier_id（哪一路送达的触发读数）、threshold_used（本次实际用的阈值，用于事后解释为什么这个人 4.4 那个人 3.9）、trigger_type(realtime|predictive)、latency_ms（自读数测量时刻到告警发出）、is_retracted（虚惊已解除）。

duty_roster：roster_id, date, window_start, window_end, staff_id, staff_name, phone, backup_staff_id, source(inhouse|third_party_callcenter)。staff_name 与 phone 非空是硬约束——链尾必须是具名自然人，不接受"值班组""客服中心"这类非自然人标识。

### 6.3 数据质量规则

全部给可计算判定条件，触发后写数据质量看板并按级别派单。

| # | 规则 | 判定条件 | 级别 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 去重失效 | active% > 100% | 红 | 冻结该患者当日指标发布；核查 dedup_key；查 received_via[] 分布 |
| Q2 | 序号缺口 | 同 sensor_session 内 sensor_reading_seq 缺口率 >5% | 橙 | 区分"传感器没测"与"我们没收到"；若两路均缺则查传感器 |
| Q3 | 时钟漂移 | clock_drift_ms > 30 s | 橙 | 该载体数据在合并时降权（不作为保留侧）+ 运维告警。双路对时钟的敏感度比单路高一个量级 |
| Q4 | 未校时 | 载体连续 24 h 未完成 NTP 校时 | 橙 | 强制校时；仍失败则标 clock_untrusted |
| Q5 | 上报延迟劣化 | 盒子 report_latency_ms_p95 > 30 s 连续 2 天 | 橙 | 查网络与 push on arrival 配置是否被批量聚合覆盖 |
| Q6 | 覆盖率与指标混用 | carrier_coverage% 出现在任何临床指标计算路径中 | 红 | 架构层面禁止：carrier_coverage% 与 active% 分表存储，指标服务不得读前者 |
| Q7 | 双路时间偏差 | 同一 dedup_key 两路 time_utc 偏差 >90 s | 黄 | 记 suspect_duplicate，保留盒子那条的 time_utc |
| Q8 | 缓存溢出丢数 | 同步回来后缓存首条读数晚于上次末条 + 采样间隔 | 红 | 标 data_lost_by_overflow{from,to}，永久留痕、不可回补；计入 R01 分母不得移出；报告显式披露 |
| Q9 | 告警无载体归属 | alert_event.carrier_id 为空 | 红 | 阻断发布并排查——不知道是哪一路触发的告警，事后无法解释 |
| Q10 | 覆盖告知缺回执 | coverage_change_log.notify_receipt 24 h 内为空 | 橙 | 升级为电话告知；仍无回执则视同未告知，进合规抽检池 |

这十条里，Q1 和 Q8 的性质与其他不同，值得单独说。

Q1（active% > 100%）是二期唯一一个能自证去重失效的信号，而且它极其灵敏。 一期只有一路，这个条件永远不会触发，所以它一期上线的意义是"提前把它验证过、让所有人相信它不是误报"；二期两路汇合后，它成了唯一的哨兵。双路并存只会补齐单路的缺口、把 active% 往上抬，理论上不可能超过 100%——一旦超过，只有一种解释：同一个读数被算了两次。这条告警触发时必须冻结该患者当日的指标发布，而不是记一条日志继续跑，因为一个虚高的 active% 会让本不该通过 70% 门槛的患者通过，然后出一份"达标"结论，再进医师签发。

Q8（缓存溢出丢数）是全链路唯一不可逆的数据损失。 通道故障可以补拉、OCR 可以重传、指血可以补录，只有传感器本机缓存溢出是从最早的读数开始丢且永远追不回来。因此它的处置写死三条：永久留痕、计入 R01 分母不得移出、报告中显式披露该缺口不得静默平滑。不能靠调整分母把丢数掩盖过去——丢了就是丢了，让它在口径上显形，才会有人去修那个盒子。

单写者原则：quality_flag 与 artifact_suspected 全域唯一写者是摄入服务 S1，指标服务只过滤、永不重新推导。closure_blocked_reason 无人可写，由规则引擎单向置位。

原始值不可变：glucose_reading.raw_value / raw_unit 落库后不可修改，更正走 retract + 新增，不得原地改。载体上报的原始响应体存 ingest_batch，可整批回滚。

三层时间：time（测量时刻，A1-7 已确认语义）/ deviceTime / timezoneOffset 一期已建全，二期载体上报沿用同一结构。日聚合一律按 patient.home_timezone 切，不按 UTC——A1-7 是测量时刻的 UTC 语义，按 UTC 切日会让夜间统计整体偏 8 小时。

### 6.3b 载体与平台之间的数据契约

glycowise-carrier 是独立发版单元——它跑在患者家里，不在我方机房，升级节奏、故障率、可观测手段都与服务端不同。因此它与平台之间只有事件契约，没有共享数据库、没有共享代码分支。

上行三类事件，各自独立、不得合并：

| 事件 | 频率 | 载荷要点 | 幂等键 |
| --- | --- | --- | --- |
| reading.uploaded | 读数到达即发 | sensor_sn、sensor_reading_seq、value_raw、unit_raw、测量时刻、carrier_id、backfill 标记 | dedup_key |
| carrier.heartbeat | 盒子 300 s / 随身端 900 s | 见 §6.2 心跳字段全集 | carrier_id + received_at |
| carrier.state_changed | 状态迁移即发 | from_state、to_state、触发信号（信标丢失 / 推送 / 看门狗）、overlap 起止 | 事件 UUID |

下行两类指令：carrier_policy.push（单路/双路策略、占空比、阈值集）与 carrier.command（远程解绑、强制重连、日志上传、擦除）。所有下行指令带版本号与幂等标识，载体侧执行结果回执上报，未回执的指令在 24 小时后重发一次并进运维队列。

三条契约层面的硬约束：

- 上行必须可乱序、可重传。 载体断网重连后会一次性补传，服务端不得假设时间有序。

- 补传数据打 backfill=true 且规则引擎跳过，不触发历史告警。否则一次三天的补传会在凌晨制造几十条已经过期的低血糖告警，把值班人淹掉，且每一条都无法处置。

- 载体侧不做任何临床判断。 阈值比较、事件判定、级别决策全在服务端。载体只负责"收到、上报、响铃"，响铃的触发也是服务端下发的指令，不是本机算出来的。这样做牺牲了一点时延（一个网络往返，<1 秒），换来的是规则只有一份实现、只有一处版本、只有一个测试口径——而低血糖规则出现两份实现是这个项目最不能接受的技术债。

### 6.4 留存、审计与授权

授权（PIPL）

- 单独同意：载体采集是独立同意项，与一期七项并列，不得一揽子勾选（PIPL 29）。同意文本须说明设备形态、采集内容、频率、去向与"两台设备同时采集"。

- 分项同意：敏感信息处理 / 委托处理与对外提供（含第三方呼叫中心）/ 企微会话存档 / 自动化决策，四类各自单独取得。第三方 24 小时呼叫中心若被选为 D-02 方案，须作为受托方入台账并单独取得同意。

- 撤回同等便捷：撤回入口与同意入口同层级、同显著度。撤回后 24 小时内停止载体采集、解绑设备、触发回收工单；不得以拒绝授权为由拒绝服务。

- 不得代同意：子女不得代患者同意。家属接收告警的授权必须建立在患者本人授权链之上。

- 境内处理：含个人信息的模型调用一律境内部署，境外模型禁用——写死为架构规则，不做配置项。

- PIPIA 重评：新增载体采集属于"新增数据用途 + 新增链路"，二期上线前必须完成 PIPIA 更新并留档，未完成不得上线。

审计

- 留痕中间件先于任何写操作上线。载体侧的每一次绑定、解绑、策略下发、远程置换都要留痕。

- audit_log 留存 ≥3 年（下限），同时设上限销毁与销毁凭证。

- 覆盖状态变更的告知与回执是举证材料，不是运营日志：当患者事后主张"你们说过夜里有人看着"，coverage_change_log 是唯一能自证的东西。

留存

| 数据类 | 留存 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| glucose_reading 原始值 | 服务期 + 3 年 | 不可变 |
| carrier_heartbeat | 90 天 | 按天分区，超期归档聚合 |
| carrier_incident / coverage_change_log | ≥3 年 | 举证材料 |
| alert_event / alert_ack / alert_escalation | ≥3 年 | 举证材料 |
| 盒子本机缓存 | 上传成功即删，最长 7 天 | 回收再发放前强制擦除并留擦除凭证 |
| 载体侧日志 | 30 天，不含血糖数值 | 崩溃与保活诊断用 |

留存矩阵这一张表本身是要单独出文件的（《数据留存与销毁矩阵》）。一期只明确了 consent_record ≥3 年，其余年限未定，是已知敞口；二期新增了载体侧的一整类数据，不把它一并定清楚，这个敞口只会更大。特别要注意盒子回收再发放这个动作会跨患者：上一位患者的缓存、日志、绑定信息若未彻底擦除就发给下一位，属于个人信息的非授权提供，性质比"留存过久"严重得多。所以擦除不是运维习惯，是流程硬闸——未产出擦除凭证的设备在台账里不许转为 in_stock。

授权链条上还有一处容易被忽略：告警的接收人是家属，而家属的接收资格来自患者本人的授权项④，不是家属自己的账号。 子女端能收到告警，前提是患者本人授权了"向指定家属披露健康信息"；未授权时升级链外呼子女只能说"本人可能需要协助，请立即联系他/她本人"，不得告知具体健康状况。这条在半夜的紧急情境下最容易被绕过，所以要做成外呼话术的模板级约束而不是坐席培训要点。

## 七、规则需求

### 7.1 临床规则

规则优先级固定：低血糖 → 高血糖 → 波动。 这个顺序来自 AGP 的读图顺序，不是产品偏好，实现上体现为判定链的先后与告警的抢占关系——低血糖告警不占限流令牌桶，永远插队。

R01 数据充分性门槛只管结论层，不管安全告警。 这是被评审推翻过一次的设计（C-11）：早期把 R01 当成规则引擎的全局前置门，结果是佩戴早期数据还不够 14 天时，夜间 Level 2 告警被静音——恰恰是佩戴前几天风险最高的时候把保护关掉了。正确的结构是：实时事件通道与低血糖证据通道免 R01，只有达标与分层通道受 R01 约束。文案上也要分清两句话：「我们不敢说你达标」受 R01 约束，「我们确认你低过」不受。

规则引擎三通道，二期只动第一条。 ①实时事件通道（不受 R01 门槛约束，佩戴第 1 天即生效）；②低血糖证据通道（免 R01，一期已跑）；③达标与分层通道（受 R01 约束）。二期新增的全部工作在通道①，通道②③一行不改。

实时与回顾必须物理分开。 这是本项目被临床评审纠正过的最严重错误，二期不得重犯：

|  | hypo.level2.event（回顾统计） | hypo.level2.alert（实时告警） |
| --- | --- | --- |
| 触发 | 低于阈值持续 ≥15 分钟 | 连续 2 个读数低于阈值，外加预测性外推 |
| 结束 | 回升 ≥3.9 并持续 15 分钟 | 回升后自动发"已解除"，不计入事件统计 |
| 用途 | 事后统计 TBR 与事件计数，进 AGP 与报告 | 当晚把人叫醒、把值班人叫起来 |
| 存储 | 独立表 | 独立表 |
| 阈值配置 | 独立一套 | 独立一套 |
| 依据 | Danne 2017 事件定义 | A3-6；IHSG；ADA 2026 §6 |

等 15 分钟再报，等于眼看着人往下掉却不出声。去抖的代价在实时侧不是统计误差，是伤害。 且 5 分钟粒度下"连续 2 个读数"只覆盖 5 分钟，本就达不到 15 分钟，把两者混用连逻辑都不自洽。

二期启用的实时规则清单

| # | 规则 | 触发条件（可计算） | 动作 | 级别 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R02 | 伪差过滤 | 单点 <3.0 但前后 10 min 内回升 ≥1.5；或 15 min 内跳变 >5.0 | 标 suspect_artifact，不计事件不告警，进归因池 | S | Danne 2017 |
| R03 | Level 2 实时 | G < level2_threshold 连续 2 读数 | 危急告警，SLA ≤2 min 投递；15 g 快速碳水；15 min 复测；3 轮未回升或症状持续 30–45 min → 呼 120 | H | IHSG；ADA 2026 6.15 |
| R04 | Level 1 实时 | level2 ≤ G < level1_threshold 连续 2 读数 | 15-15 法则固定话术；本机提醒按人群分层 | H | ADA 2026；15-15 法则 |
| R05 | 即将低血糖 | G<5.0 且 slope ≤ −1，或 G + slope×20min < 阈值 | 提前补 10–15 g 碳水；暂停运动。夜间放宽触发条件 | H | Aleppo 2017；箭头定义 |
| R06 | 快速下降 | slope ≤ −2 且 G<7.0 | 提示 15 min 后复看，不进食大量碳水以免反跳 | S | Aleppo 2017 |
| R07 | 夜间低血糖事件 | 00:00–06:00 内 <3.9 ≥15 min | 当次按 R03/R04 处置；次日 06:30 汇总推健管师；3 天内 ≥2 次 → 医师复核晚间用药 | H | Endocrine Society 2022；老年指南 2024 |
| R08 | 睡前低值预警 | 21:00–23:00 均值 < 下限（老年良好 5.0 / 中等 5.6 / 差 8.3；非老年 5.0）且 meds ∩ {胰岛素,磺脲} ≠ ∅ | 建议 10–15 g 含碳水加餐（明确非黄瓜）；复测 | S | 老年指南 2024 |
| R10 | 低血糖无感知线索 | Level 2 事件时无症状标记 ≥2 次/14 天 | 阈值 3.9 → 4.4 并保留告警；提示医师评估 IAH | S | Endocrine Society 2022 |
| R11 | 严重高血糖 | G>16.7 持续 ≥1 h，或 G>13.9 且报口渴/多尿/恶心 | 提示查血酮；暂停运动与一切产品类建议 | H | CDS；Colberg 2016 |
| R12 | SGLT2i 酮症警觉 | meds ∋ SGLT2i 且（极低碳水标记 or 长时运动 or 恶心乏力）且血糖不高 | 提示查血酮：血糖正常也可能酮症 | H | 药物机制 |
| R23–R25 | 运动安全 | 运动前 G<5.0 / 运动前 G>13.9 / 运动中 slope≤−1.5 或 G<4.4 | 固定话术硬提醒 | H | Colberg 2016；ADA 2026 §5 |
| R27 | 运动后延迟低血糖 | 当日 ≥45 min 运动且 meds ∩ {胰岛素,磺脲} ≠ ∅ | 当晚睡前目标 >5.6，夜间阈值上调至 4.4 | S | Colberg 2016（待核实） |
| R28 | 老年目标切换 | age ≥ 65 | 全部阈值切老年三分层：TIR>50%、TBR<1%、TAR>13.9<10% | G | 老年指南 2024 |
| — | HAAF 窗口 | 24 h 内已有 Level 2 事件 | 阈值上调 4.4 持续 24 h；夜间强制人工巡检一次；当日禁运动建议；医师复核任务 | H | 对抗调节钝化，第二次比第一次危险 |
| — | 延迟低血糖不闭环 | meds ∩ {磺脲, 长效/预混胰岛素} ≠ ∅ | 置 hypo_prolonged_risk=true：任何回执与复测值都不得闭环；24 h 监测；睡前电话确认；医师任务 | H | 磺脲与长效胰岛素低血糖可持续 24–72 h |

阈值不变式：alert_threshold 每字段带 safe_direction。收紧（增加告警量）可自动执行并通知医师；放宽（减少告警量）只能由医师操作。 不要把数值方向等同于安全方向——高血糖阈值上调等于更少告警等于更危险。

伪差的正确解法是分级加可撤销，不是延迟。 压迫伪差在夜间高发——侧卧压住传感器一侧，读数会短暂掉到很低然后自己回来。早期设计想用"等 15 分钟确认"来滤掉它，代价是真实低血糖也被延后一刻钟。正确做法是：按 2 连续读数照常发出；若后续读数回升且未满足 15 分钟持续判据，自动发"已解除"并不计入事件统计。宁可多一次虚惊已解除，不可少一次真实低血糖的及时提醒。 降噪的责任交给 R02 的伪差过滤、预测性告警的准确率、以及 OP-57 的事后归因，不交给延迟。

夜间窗口两套定义，不得混用：统计侧（TBR 夜间占比）用 00:00–06:00 以与文献可比；告警侧用 22:00–07:00 或个体化的入睡–起床窗口，因为老年患者常 21:00 入睡、05:00 起床。

### 7.2 合规规则

以下六条标注为不可绕过、不可降级、不经 LLM 自由发挥。

| # | 规则 | 强制方式 |
| --- | --- | --- |
| G-1 | 低血糖链路优先级最高，不经运行时合规词库过滤，只用预审冻结模板 | 架构隔离：告警投递路径不经过 D6a 运行时闸门。理由是低血糖处置话术天然含"胰岛素/磺脲/停"，词库误命中会吃掉致命告警（C-10） |
| G-2 | night_coverage=false 期间，一切夜间安全类表述逐患者硬拦截 | D6a 逐患者开关；黑名单与"逆转/治愈/停药"同级，覆盖 AI 输出、企微群、朋友圈、门店物料、合同 |
| G-3 | duty_roster 任一夜间时段留空即阻断 | 架构强制闸门，非提醒。阻断动作是置 night_coverage=false + 强制告知，不是不发告警 |
| G-4 | 覆盖状态变更告知豁免于一切触达封锁与免打扰设置 | 与 consent.revoked 同一条通道，优先级高于营销频控 |
| G-5 | 无载体采集单独同意即零数据摄入 | 摄入层硬拒 + 审计留痕；carrier 行创建被拒 |
| G-6 | AI 输出只到草稿，医师或注册营养师签发后才推送；AI 绝对禁写 plan_signed / taper_plan / alert_ack / duty_roster | D5 状态机：signed 转移只接受携带有效 credential 的自然人签名 |

另有三条边界规则沿用一期不变：不得设计任何把血糖数据映射到产品推荐的功能；服务与产品在合同、收款、话术、AI 输出上物理分离；分型分级结论不直推患者。

G-1 值得再解释一遍，因为它看起来像是在合规上开口子，实际相反。合规闸门的工作方式是关键词匹配加模型判断，两者都有误杀率。低血糖处置话术里必然出现"胰岛素""磺脲""立即停止运动"这类词，一次误杀的后果是一条致命告警没有发出去——而告警不像日报，没有第二次机会。所以这条链路的合规保障方式换了一种：把审查前移到模板审定环节，模板由医师与合规官逐字审过、版本化入库、运行期只做变量替换。审查一次比每次审查更安全，前提是模板不许在运行时被拼接、改写或由模型生成。

同理，G-4 的"豁免于触达封锁"也不是合规松动。营销触达频控、免打扰设置、患者的通知偏好，保护的是患者不被打扰的权利；而覆盖状态变更告知保护的是患者的知情权，且这个知情直接关系到他会不会安排别的看护方式。两者冲突时后者优先，这与撤回同意后必须告知是同一条法理。

这两条要在架构上体现，不能靠约定。 告警投递路径与营销触达路径应当是两条物理隔离的通道，共用一套频控配置本身就是隐患。

### 7.3 规则治理

每条规则可追溯到出处。 规则表结构：rule_id, name, condition_expr, action, severity(H|S|G), source_citation, guideline_version, effective_from, owner, last_reviewed_at。source_citation 非空是入库硬约束——没有出处的规则不许上线。

指南更新的维护机制：

- 每年一次例行复审（ADA 标准年度更新、CDS 指南换版时立即触发）。复审由临床负责人主持，逐条确认 guideline_version 是否过期。

- 指南更新导致阈值变化时，走版本化发布：新版本规则与旧版本并存一个观察期（建议 2 周），期间新版本"只记录不触发"，比对告警量差异后再切换。

- 已签发文书不可改写。 每份医师签发件携带当时的 metric_spec_version 与规则版本快照；规则更新不回溯已签发内容，历史报告按当时口径解释。

- research/sources/02 §9 的七条待核实项（运动阈值、Colberg 2016 逐字、Battelino 2023 夜间窗口等）在二期上线前补齐或明确标注为"暂按现值执行，出处待补"。

- 任何规则变更写 threshold_change_log 与审计日志，含变更人、触发依据、前后值、生效窗口。

- 规则的测试要求单列。 每条 H 级规则必须有三类用例：正例（应触发且触发一次）、负例（不应触发）、边界例（恰好在阈值上、恰好差一个读数、跨日界、跨传感器会话）。低血糖链路额外要求一类回放测试：用一期积累的真实读数序列跑一遍，人工核对每一次触发与不触发是否符合临床预期。规则改动后回放结果与上一版本的差异必须由临床负责人逐条确认，差异未确认不得发布。

- 虚惊已解除必须可统计。 is_retracted 的告警不计入事件统计，但要单独计数并进误报率分母——否则"我们自动撤销了"会变成掩盖误报的手段。

- per-patient 阈值不算规则变更。 阈值表已建成 per-patient 维度（patient_id + 规则类型为主键，默认值全局填充），个体化调整走 alert_threshold 的授权路径，不走规则发布流程。

## 八、非功能需求

### 8.1 性能与时延

| 环节 | 二期真实可达值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① 传感器出读数 | 5 分钟 | 固定，A1-5 |
| ② 载体接收并上报 | <10 s（盒子） / <10 s 至 1 个采样间隔（随身端） | push on arrival，禁止批量聚合 |
| ③ 平台摄入 + 规则判定 | 1 个采样间隔（≈5 min，等第 2 个读数）+ 处理 <20 s | 判定环节的主体是等第二个读数，不是计算 |
| ④ 通知投递 | <20 s | 危急告警插队，不进限流队列 |
| 端到端（自跌破阈值起） | 约 5–6 分钟 | 二期目标值即真实可达值 |
| 预测性告警 | 负时延：跌破前 10–30 分钟 | 夜间放宽触发条件，命中率高于日间 |
| ⑤ 有人看见并响应 | 由 D-02 决定，技术侧不可压缩 | 这是唯一的端到端瓶颈，且它不是技术问题 |

时延的主导项是载体上报间隔，它是工程可优化的。这一条修正了早期"时延被临床卡死在 20–40 分钟"的错判（C-01）。判定环节压到 1 个采样间隔之后，剩下能动的只有②，所以上报策略写死为 push on arrival。

一期的对照值：一期无实时告警，端到端时延不适用；一期的低血糖能力体现在次日的减药审查证据，与二期是两件事，不做同一维度比较。

### 8.2 可用性与降级

可用性目标：载体在线率（carrier.alive）月度 ≥97%；夜间数据完整率（22:00–07:00 有效读数 ÷ 期望读数）≥90%；告警投递成功率 ≥99.5%。

降级必须是"降级承诺"而非"静默失效"，这是本章的核心机制。合同里不写"我们提供 24 小时监护"，写"夜间监护在设备在线时提供，设备离线时我们会在 4 小时内通知您"。前一句不可兑现，后一句可以。

| 降级场景 | 系统行为 | 对外口径 |
| --- | --- | --- |
| 单路掉线，另一路仍在收 | L2 橙，不打扰患者 | 无需变更口径；若掉的是盒子且已过 20:00 则按下一行处理 |
| 两路全断 >60 min | L3 红，nocturnal_coverage=false | 主动告知"今晚夜间监护暂不可用"，并说明原因与处理进度 |
| 值班链尾为空 | 该时段 night_coverage=false | 同上，且店长与合规官同步告警 |
| 载体故障期 | 回落一期兜底通道（指血 BLE + 到店同步） | 明确告知覆盖已暂停；兜底期的点不进 active% 分子 |
| 厂商 SDK 静默失效 | 全局降级，全体置 nocturnal_coverage=false | 全量告知，不逐户处理 |
| 续航实测 D ≤ 10 | 全体退回单路盒子，冻结 C 包销售 | 见 §2.4 |

兜底期越长 R01 越可能不通过——这恰恰是正确的行为。 它让"盒子坏了三周没人管"在报告口径上显形，而不是被指血数据掩盖过去。载体故障不能被静悄悄记成"患者依从性差"。

### 8.3 安全与合规

- 载体与平台之间的传输全程 TLS，设备侧证书固定；盒子采用一机一密，密钥出厂注入，不随 App 分发。

- 盒子丢失或被盗时可远程解绑与擦除；asset_status='lost' 后该设备的上报一律拒收。

- 盒子本机不落地血糖数值的明文长期缓存，上传成功即删，最长保留 7 天；回收再发放前强制擦除并留凭证。

- 短信与语音外呼内容不得包含血糖数值、疾病名称、用药信息（§5.5）。

- 含个人信息的模型调用一律境内，境外模型禁用，写死为架构规则。

- 二期上线前完成 PIPIA 更新；第三方呼叫中心方案须先签《个人信息委托处理协议》再接入。

- 生成式 AI 备案在一期已完成，二期新增的误报归因辅助若使用生成式模型，须确认在备案范围内，否则不得进入患者可见链路。

### 8.4 可观测性

最高优先级显示规则：「没有数据」与「没有异常」在老人端、子女端、健管师队列三处不能长得一样。 这条的优先级高于本册几乎所有功能项。

| 端 | 「没有异常」 | 「没有数据」必须长成 |
| --- | --- | --- |
| 老人端 | "今天平稳" | 不得出现任何平安措辞；显示"家里那个小盒子好像没在工作了"+ 实物照片 + 一键呼叫 |
| 子女端 | 绿色状态 + 当日摘要 | 数据缺口独立呈现，并明示"今晚夜间监护暂不可用" |
| 健管师队列 | 不入队 | 必须入队，且与"有异常"是两个不同的队列，不得合并排序被淹没 |

最危险的形态是：载体离线，账照付，卡片照发"今天平稳"。 这不是显示 bug，是把"我们没看见"说成了"没事"。

这条规则难在它反直觉：产品设计的本能是让界面尽量安定、少制造焦虑，而这里要求的恰恰相反——没有数据时必须让人不安，因为那种不安正是让人去看一眼盒子灯灭没灭的动力。同样的道理适用于运营指标：夜间告警量低看起来是好事，但它也可能意味着一整夜没有一条数据进来。任何"告警量"类指标都必须与覆盖率同屏展示，否则它会自我确认成一个假象。

数据断流的可观测设计：三信号分开上报（alive / linked / flowing），不得合并成一个布尔值；心跳与读数是两个独立信号；掉电时主动上报 shutting_down，把静默失效变成主动告知。

必须上看板的指标：载体在线率与夜间在线率（按 carrier_type 分）、active% 分布与 >100% 次数、序号缺口率、上报延迟 p95/p99、告警端到端时延分布、告警误报率、告警回执时延与未闭环事件数、night_coverage=false 的夜数与原因分布、覆盖告知回执率、L1–L4 工单量与 SLA 达成率、在外资产数与归还率。

其中误报率单列为一级指标：它是低血糖安全网的存活率指标，比响应时延更重要——一个总是虚惊的安全网会被患者自己关掉。

必须能回答的一个问题：任取一个患者的任意一晚，系统要能给出"那一夜他有没有覆盖、由哪一路覆盖、如果没有，我们什么时候告诉了他"。答不出来，就等于二期的安全承诺没有举证能力。

### 8.5 容量与规模

按单店稳态 65–195 人计，每人 288 点/天，双路场景下上行事件量的量级在每店每天 2–6 万条读数加 3–6 千条心跳，属于小体量。容量不是风险，风险在长尾：补传。一台离线三天的盒子恢复后会一次性推来约 900 条读数，几十台同时恢复（例如一次区域性断网结束）会形成尖峰。摄入层必须有背压与回填限速，且补传流量不得挤占实时流量的处理通道——实时读数与补传读数走不同优先级队列。

资产维度的容量同样要建模：在管人数等于在外盒子数，需要台账、备件（在外资产的 10%）与归还率。首批采购按试点 10 台加首月 50 台，不做大批量。

### 8.6 灾备与发布

载体是独立发版单元，发布策略与服务端不同：灰度按设备分批，单批不超过在外资产的 20%，两批之间观察 48 小时（必须跨过两个夜间监护窗口）。任何版本的回滚必须能在不入户的情况下完成，MDM 推送失败的设备进强制回滚队列并转上门。

服务端侧，规则引擎与告警分发要能独立于工作台、日报、报告等模块存活——低血糖链路不依赖指标计算通道（C-11 的结构性含义）。指标服务全挂时，实时告警必须仍然工作。这条要在部署拓扑上体现，不是靠代码里的 try-catch。

## 九、依赖、排期与风险

### 9.1 外部依赖

| 依赖方 | 依赖内容 | 降级路径 |
| --- | --- | --- |
| 硅基动感 | 移动端 SDK 与技术支持；续航定量（D-05）；缓存深度（D-12）；是否允许第三方专用设备承载 SDK（T-08）；新传感器自动接管（T-09）；趋势/斜率字段（T-11）；Android 保活方案与已适配机型清单（T-05） | SDK 不可用无降级路径——二期整体不成立。T-08 若书面拒绝，盒子方案作废，退回随身端单路并全面下调夜间承诺。T-09 若不支持，换传感器时需健管师远程或上门操作一次，运营工时须重估 |
| 三诺（第二供应商） | 抗单一厂商锁定 | 载体是我方资产，换厂商只需加一层 SDK 适配层，盒子硬件、App 框架、监控与工单体系全部复用。抗锁定的价值只有在真存在第二供应商时才兑现，谈判须与二期并行 |
| 盒子供应商 | 单一机型单一 ROM、带扬声器、带 4G、支持掉电上报、可外接天线 | 若无满足全部硬需求的机型，优先保"带扬声器 + 音量与通知可锁定"（这是必须自建载体的硬理由所在），其次保 4G |
| 国内推送通道 | 华为/小米/OPPO/vivo 各家通道或自建长连接，用于盒子掉线时的辅助唤醒 | 推送不达时靠 BLE 信标本地路径与手机端看门狗兜底——本地路径不依赖网络，这是最可靠的一条 |
| Apple | iOS Critical Alerts entitlement（T-10） | 当前按申请不到设计，不构成阻塞 |
| 法务 | 盒子是否构成医疗器械附件（L-13）；我方 App 展示实时值 + 告警是否触发医疗器械软件注册（L-14）；载体采集告知书文本（L-15） | L-13/L-14 是准入闸门 P4，无书面结论不启动 |
| 至心/德心门店 | 夜间值班编制决策（D-02）；安装 SOP 培训；资产台账与回收动线 | 见 9.3 |
| 物联卡运营商 | 4G 流量卡，3–10 元/月量级 | 无 4G 版则依赖家庭 WiFi，会重新引入 F3 失败模式，不建议 |

### 9.2 能力间依赖与建设顺序

【前置闸门：P1 值班 · P2 同意 · P3 续航实测 · P4 法务】—— 四条不齐不开工
        │
        ▼
  OP-51 glycowise-carrier ──┬──▶ OP-59 night-coverage-gate（必须同批）
   （其余全部依赖它）        │
                            ├──▶ OP-53 alert-escalation ──▶ 依赖 duty_roster
                            │
                            ├──▶ OP-52 hypo-alert-engine ──▶ 依赖一期 R-4 的规则定义
                            │           │
                            │           ├──▶ OP-56 处置卡（依赖一期用药清单新鲜度）
                            │           ├──▶ OP-54 通道分离
                            │           └──▶ OP-57 伪差归因
                            │
                            └──▶ OP-55 gateway-health（复用一期 carrier 三表，零重建）

  一期 OP-03 的 carrier 三表      ══▶ OP-55（零重建）
  一期 OP-05 的 alert 规则定义    ══▶ OP-52（只需接通知渠道）
  一期 OP-05 的回顾性事件统计     ══▶ 二期实时告警 ROI 的基线数据

三条排序理由写成句子：

- OP-51 是唯一的单点依赖，它不动其余一条都动不了。它的可行性分数低（I5×F1）不是因为技术难，而是硬件采购、车队运维、续航实测、法务定性四项未决。

- OP-59 必须与 OP-51 同批，不许延后一个迭代。 载体一上线话术就会自动放开，此时若没有硬闸，我们会在载体离线的那些夜里继续兑现一个当时不存在的承诺。

- OP-55 复用一期三表，OP-52 只接渠道。 四条一期预留做到位，二期的工作量从"重构"降为"接线"——这是分期设计最大的一笔收益，不要在二期把它挥霍掉。

建议节奏（相对二期启动日）：W1–W2 完成盒子选型与首批打样、App 首版联调、SDK 待确认项问定；W3–W4 完成 5–10 台试点安装（含 RSSI 基线、心跳链路、双路去重"只记录不触发"核对）；W5–W8 载体健康度监控上线、批量部署给高风险人群、夜间值班机制上线。三者同时满足才允许把口径升级为"夜间监护"：装了盒子、carrier.alive 正常、值班机制已上线。

### 9.3 被阻塞项

| 被阻塞项 | 被谁阻塞 | 阻塞解除的判定条件 | 阻塞期间可以先做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整个二期上线 | D-02 夜间值班责任人（业务侧编制决策） | duty_roster 22:00–07:00 每日有具名自然人，且日常校验持续通过 | 载体开发、监控、规则接线全部可做；但不得开放任何夜间承诺话术，不得按夜间监护定价售包 |
| C 包结果承诺 | D-05 续航定量 | 拿到 D_single，且 D ≥ 12 | 按 §2.3 硬规则 2 先把缓解判定窗口强制单路做进策略下发 |
| 盒子配发 | L-13/L-14 法务定性 | 书面意见到手 | 选型、打样、出厂初始化脚本可先做，不批量采购 |
| 服务包成本模型 | D-09 硬件成本 | 采购完成询价 | 押金制流程与回收动线可先设计 |
| 首批部署人群 | D-11 圈定口径 | 店长与医师确认四选二口径 | 用建议口径先跑试点 10 户 |

D-02 三个选项与各自的技术含义（业务侧择一，研发按选项实现差异）：

- 自建夜班：需增编。duty_roster.source='inhouse'，链尾为本店健管师，升级链走 §5.5 完整五级。

- 第三方 24 小时呼叫中心：source='third_party_callcenter'，须入受托方台账并单独取得同意；坐席只允许复述冻结模板与转介，不得做任何临床判断；须能回写 alert_ack 与处置动作枚举，否则响应不可举证。

- 不承诺门店夜间响应：合同明确不含夜间响应。技术侧改为无人值守兜底——Level 2 不可静音由本人自救（本机响铃 + 语音播报处置指令）+ 强制登记本地可到场施救者（须短信回执独立确认，不接受成单压力下随便填一个号码）+ 120 直通 + 次日晨间复盘。此选项下 night_coverage 的定义去掉 duty_roster 那一项，但必须在合同与入组话术中书面写明"夜间没有我方人员响应"，且患者与家属签字确认。

第 3 个选项是可接受的，第 4 种做法——不解决也不说明、照常卖夜间监护——不可接受。

### 9.4 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| D-02 未解决而二期照常上线 | 端到端可用性归零，且比一期更危险——载体上线后话术自动放开，交付一张看起来有实际没有的安全网 | 列为准入闸门 P1，与载体采购同批拍板，不要串行等待。OP-59 是技术侧的最后一道保险 |
| 静默失效重现 | 报告上的夜间 TBR、AGP、事件计数全部准确，而那一夜的低血糖当时没人知道；指标层完美、安全层为零，且从数据上看不出区别。连带后果是值班表照排、健管师照守夜、一整夜不会响一次 | night_coverage 逐夜判定 + 强制告知 + 三端显示规则 + 载体三信号分开上报。二期的核心目标就是消灭它 |
| A1-8 续航衰减击穿 R01 | GMI 不可用于缓解判定，C 包结果承诺失据 | §2.4 查表分档；两条硬规则（A 包全程单路、缓解判定窗口强制单路）在源头掐断传导链。具体数字仍需向硅基问定，当前标为假设 |
| A 包成本占比从 29% 跳到 57% | 转化漏斗入口崩塌，且 A 包已因 C-03 处于净亏状态 | 这比 R01 早一个数量级爆发。任何 D<14 都触发商业动作，二期启动评审单独过一遍 |
| 盒子车队运维失控 | Android 长期运行 OOM、ROM 碎片化、App 版本失管 | 单一机型单一 ROM 锁版本；kiosk + 看门狗 + 崩溃自拉起；定时自重启排在 14:00，绝不排在夜间监护窗口；MDM 统一推版本 |
| 双路去重失效导致 active% 虚高 | 污染 70% 临床门槛，出不该出的结论 | 三层去重 + active% > 100% 红色告警 + 上线前"只记录不触发"跑 2 周核对 |
| BLE 隔墙距离不够 | 夜间恰恰最需要覆盖却断链 | 安装 SOP 强制卧室放置、距床 ≤3 m、不隔墙；30 分钟 RSSI 验收，链路合格才算安装完成；优先选可外接天线机型 |
| 老人拔插头 | 静默失效 | 30 分钟掉电续航 + 掉电主动上报；插座大字标签；L2/L3 工单；连续 2 晚补发插线板 |
| 告警疲劳导致患者自行关闭 | 安全网存活率下降 | 误报率列为一级指标；靠提高准确率降噪（预测 + 去伪差 + 可撤销），不靠对高危人群关掉告警 |
| 硬件回收率低 | 成本失控 | 押金制 + 回收动线绑定结营到店；30 天转催收，60 天转押金抵扣；首批回收率目标 ≥85% |
| 厂商 SDK 随固件静默失效 | 全体断流 | 适配器版本治理 + 回归测试；未通过则全量回落一期兜底通道并全局告知 |
| 医师瓶颈 | 二期新增误报归因复核与 hypo_prolonged_risk 解除，进一步占用医师工时（C-07：医师比健管师更早触顶） | 分级授权先行；prolonged_risk 解除任务批量化处理；A 包发放量设上限是运营决策，不是技术能解的 |

## 十、验收标准与待确认

### 10.1 本期验收标准

A 组 · 准入闸门（不通过则不许上线，非质量问题而是资格问题）

| # | 标准 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| A1 | duty_roster 22:00–07:00 连续 30 天无空档，且每日 21:00 自动校验生效 | 查排班表 + 校验任务日志 |
| A2 | 载体采集单独同意已上线；未签署者零载体数据摄入 | 构造未签署患者，验证摄入层拒收并留痕 |
| A3 | D-05 续航实测完成并已按查表定档 | 实测报告 + 生效的 carrier_policy |
| A4 | 法务对盒子定性的书面意见已归档 | 文件 |

B 组 · 技术指标（可测量）

| # | 标准 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 盒子上报延迟 | p95 <10 s，p99 <30 s，连续 7 天 |
| B2 | Level 2 端到端时延（自跌破阈值起到投递完成） | 中位数 ≤6 min，p95 ≤8 min |
| B3 | 预测性告警提前量 | 中位数 ≥10 min |
| B4 | 热备接管 | 盒子断电后手机 60 s 内接管，读数序号无缺号，20 次测试全通过 |
| B5 | overlap 窗口 | 实测 ≤5 min，日均双连 ≤20 min |
| B6 | 去重正确性 | active% 从未 >100%；suspect_duplicate <0.5% |
| B7 | 载体在线率 | 月度 ≥97% |
| B8 | 夜间数据完整率（22:00–07:00 有效读数 ÷ 期望读数） | ≥90%，同时是回退触发判据 |
| B9 | 告警投递成功率 | ≥99.5% |
| B10 | Level 2 漏报 | 0（用一期回顾性事件做回放验证） |
| B11 | 盒子稳定性 | 连续 30 天无未自拉起的进程死亡；崩溃率 <0.5 次/台/月 |

C 组 · 安全与流程（可测量）

| # | 标准 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| C1 | night_coverage 四种失效场景均在 5 min 内翻转并完成告知 | 场景演练 |
| C2 | 覆盖告知在免打扰 + 触达封锁下仍送达，回执率 ≥90% | 送达日志 + 回执 |
| C3 | night_coverage=false 期间尝试发出夜间安全类表述 100% 被拦截并留痕 | 红队测试 |
| C4 | 20 次夜间模拟呼叫，逐级时点误差 <30 s；老人端接通率若 <60%，Level 2 兜底改为直接呼叫子女 + 上门 | 演练，成本约半天 |
| C5 | 五种载体失败模式归因判对率 100%，工单类型正确 | 构造演练 |
| C6 | hypo_prolonged_risk=true 时任何角色闭环尝试均被拒 | 权限测试 |
| C7 | 五类用药分支的播报内容与临床评审模板逐字一致 | 逐条核对 |
| C8 | 任取一个患者的任意一晚，可回答"有没有覆盖、由哪一路、若没有何时告知" | 抽查 10 例 |

D 组 · 运营（与代码同批验收）：安装 SOP 培训完成率 100%；在外资产清单每周复核记录完整；首批回收率 ≥85%（结营后 30 天内）；夜班交接单连续 30 天无缺失。

### 10.2 KPI 与其推算性质

下列 KPI 全部标注来源性质。凡标〔推算〕的必须用至心真实结果数据校准后才可对外使用（D-08 未取得）。

| KPI | 目标 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 夜间 Level 2 告警的当夜响应率 | ≥90% | 〔目标〕二期上线后首次可测，一期无基线 |
| 实时告警相对回顾统计的"提前发现"事件数 | 用一期回顾性事件统计作基线对比 | 〔可测〕一期的事件统计正是二期 ROI 最有说服力的证据 |
| 误报率 | ≤15%，连续两周超标触发参数复审 | 〔推算〕行业无公开可比值，首月实测后重设 |
| 严重低血糖（Level 3）发生率下降 | — | 〔推算，样本不足〕试点规模下不具统计效力，不得作为对外承诺 |
| 健管师人均管理患者数 | 分阶段 32 / 40 / 48 | 〔已修正〕C-02 推翻了"≥60"，48 是天花板 |
| 医师签发工时 | 不超过其可支配时间 | 〔已修正〕C-07：医师比健管师更早触顶；C-13：软件杠杆有限，只能靠给 A 包发放量设上限 |
| 载体在线率 / 夜间数据完整率 | ≥97% / ≥90% | 〔可测〕 |
| 盒子回收率 | ≥85% | 〔目标〕无历史数据 |
| 单户单周期硬件成本 | 90–220 元（4 轮复用、15%/年折损） | 〔量级估算，未询价，不得作预算依据〕 |
| 服务包 CGM 成本占比 | A ~29% / B ~11% / C ~5%（D=14 时） | 〔推算，且随 D 剧烈变化〕见 §2.4 查表 |

### 10.3 待确认清单

须硅基答复（技术）

| # | 问题 | 阻塞什么 |
| --- | --- | --- |
| D-05 / T-02Q | 续航衰减定量：D_single、D_dual、连接数上限、占空比与续航的关系曲线 | 准入闸门 P3。查表已做好，拿到数字即可决策。真正要的是 D_single |
| D-12 / T-07 | 传感器芯片侧缓存深度（几小时还是几天） | 长缝隙能否补齐；载体故障 SLA 松紧；当前按 24 h 保守假设 |
| T-08 | 是否允许第三方专用设备（非患者手机）承载 SDK，授权范围与技术支持边界 | 盒子方案的正当性。虽属常规但需书面 |
| T-09 | 新传感器出现时 SDK 能否自动发现接管（免患者操作） | "换传感器不需要再操作"能否成立，直接影响运营工时 |
| T-11 | SDK 是否提供趋势/变化率字段 | 预测性告警的斜率来源，见假设 H-3 |
| T-05 | Android SDK 官方保活方案与已适配 OEM 机型清单 | 随身端实际可靠性；盒子机型选择 |
| T-06 | iOS SDK 是否支持 State Preservation & Restoration | A3 夜间行为，当前按不可承诺处理 |

须业务侧拍板（运营）

| # | 事项 |
| --- | --- |
| D-02 | 夜间值班责任人：自建夜班 / 第三方 24h 呼叫中心 / 不承诺门店夜间响应。此项不解决，二期做完依然端到端归零。 三个选项的技术含义见 §9.3 |
| D-09 | 盒子首批采购量与备件比例（建议试点 10 + 首月 50，备件 10%）；押金金额与回收率目标 |
| D-11 | 首批部署人群圈定口径（建议：胰岛素/磺脲/α-糖苷酶 · 独居 · 夜间低血糖史 · ≥65 岁，四选二） |
| — | 三诺第二供应商谈判是否同步启动——抗锁定的价值只有存在第二家时才兑现 |
| D-08 | 至心真实结果数据（3/6 个月 HbA1c、减药率）——KPI 目标值目前全为推算 |

须法务确认（合规）

| # | 事项 |
| --- | --- |
| L-13 | 采集盒是否构成医疗器械，是否需落在硅基注册单元内 |
| L-14 | 我方 App 展示 CGM 实时值 + 低血糖告警是否触发医疗器械软件注册要求；"仅做数据传输与生活方式建议，不作诊断"的规避口径是否可行 |
| L-15 | 载体采集单独同意告知书文本，须说明"两台设备同时采集" |
| L-16 | 红线复述：不采用任何未经硅基书面许可的旁路取数手段，无论商务进度如何都不放开 |

须实测

| # | 事项 |
| --- | --- |
| M-17 | 盒子询价与实测：BLE 隔墙距离、卧室场景 RSSI、掉电续航、≥30 天连续运行稳定性。本册所有价格均为量级估算、未询价，不得作预算依据 |
| M-18 | 首批 5–10 户试点的夜间数据完整率（回退触发判据） |
| M-19 | 双路去重正确性核对：试点期"只记录不触发"跑 2 周，核对 active% 是否曾 >100%、suspect_duplicate 比例、两路时间戳偏差分布 |
| M-20 | 20 次夜间模拟呼叫的老人端接通率（成本约半天，决定 Level 2 兜底形态） |

## 变更记录

| 日期 | 版本 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-05 | v1.0 | 初版。依据 confirmed-facts v2026-09-04、carrier-selection v3、opportunity-brief 二期分栏编写。锁定：D-02 为准入条件、静默失效为核心消灭目标、A 包与缓解窗口强制单路、C-05 静音按人群分层、C-06 本机强制提醒由载体承担、覆盖状态告知豁免于触达封锁、PIPL 单独同意不得从一期预埋。 |